## 128 არხიანი ვიდეო ეეგ აპარატი ს
|  | 128 არხიანი ვიდეო ეეგ აპარატი სტაციონარული |  | # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V: ME-02012023
# | მოთხოვნილი მონაცემებ / Required Parameters |  | მომწოდებლის მონაცემები / Suplyer Parameters
1 | ზოგადი მონაცემები / Main Data
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
.1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები / Technical Data
2.1 | 128 არხიანი ვიდეო ეეგ აპარატი სტაციონარული პადიატრიული და მოზრდილთა პაციენტთათვის
2.2 | ვიდეო კამერა: Full HD, მიკროფონით, ინფრაწითელი ღა ღამის გადაღების ფუნქციით. ოპტიკური ზუმი.
2.3 | აუდიო სიმულატორი
2.4 | სინათლის სიმულატორი
2.5 | პადიატრიული და მოზრდილთა აქსესუარები
2.6
2.7 | პაციენტების რეგისტრაცია, კვლევის შენახვა, მართვა, გადაცემა. არანაკლებ 1000 პაციენტის კვლევის შენახვის შესაძლებლობა. კვლევის CD და USB ზე ჩაწერის შესაძლებლობა.
2.8 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP
2.9 | მართვა: მინიტორი არანაკლებ 22 დიუმი, კლავიატურა, თაგვი.
2.1 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.11 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
2.12 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია / Warranty and Terma
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები / Additional Requaire
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
4.5 | მიწოდების ადგილი: თბილისი
5 | დამატებითი განფასება / Conssumables
5.1 | უწყვეტი დენის წყარო UPS
5.2 | სახარჯი ელექტროდების განფასება
5.3 | სახარჯი გელის განფასება

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on E6: Service Engineer
Note on F5: 6 Monts
Note on F6: Service Engineer
Note on G5: 1 Year
Note on G6: Service Engineer
Note on H5: 2 Years
Note on H6: Service Engineer
Note on I5: 5 Years
Note on I6: Service Engineer
Note on J5: Annual
Note on J6: Service Engineer
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes