## Sheet1
|  | DEXA ძვლის დენსიტომეტრი |  | # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V: ME-29092025
# | მოთხოვნილი მონაცემები / Required Parameters |  | მომწოდებლის მონაცემები / Suplyer Parameters
1 | ზოგადი მონაცემები / Main Data
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
.1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი (ან მეორადი)
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები / Technical Data
2.1 | ეფექტური დოზირება: დაბალი რადიაციული დასხივებით მაღალი ხარისხის გამოსახულების მიღება / Effective dosing: obtaining high-quality imaging with low radiation exposure.
2.2 | დეტექტორი: მაღალი-რეზოლუციის ციფრული დეტექტორი, პიქსელების რეზოლუცია
2.3 | აპარატის პარამეტრები: ვიწრო ოთახზე მორგებული კომპაქტური დიზაინით,
2.4 | ძვლის სიმკვრივის განსაზღვრა T და Z ინდექსები, ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ბოლო (proximal femur), წელის მალები (spine), დამატებითი : ხერხემლის სვეტის სკანირება გვერდით პროექციაში (lateral vertebral assessment), პედიატრიული პაციენტების სკანირების რეჟიმი. TBS მონაცემებს და FRAX ინდექსის მაღალი სიზუსტით განსაზღვრა
2.5 | სხეულის კომპოზიციის განსაზღვრა (whole body) – ძვალი, ცხიმი, კუნთი, მ.შ ვისცერალური და კანქვეშა ცხიმის დიფერენცირება და პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა
2.6 | მაგიდის ტვირთამწეობა: მინიმუმ 150 კგ
2.7 | ყოველდღიური ხარისხის უზრუნველყოფის შემოწმების ფუნქცია, DICOM ფორმატის მხარდაჭერა.
2.8 | კავშირის მხარდაჭერა:
2.9 | მართვა:
2.1 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.11 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
2.12 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია / Warranty and Terma
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები / Additional Requaire
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, კლინიკის საინჟინრო გუნდის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის და აპლიკაციის სპეციალისტის მხარდაჭერა.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
4.5 | მიწოდების ადგილი:
5 | დამატებითი განფასება / Conssumables
5.1 | ყოველწლიური გეგმიური მომსახურების ნაკრები
5.2 | ორ წლიანი გეგმიური მომსახურების ნაკრები
5.3 | სამ წლიანი გეგმიური მომსახურების ნაკრები
6 | დადასტურება / Confirmation
6.1 | სამედიცინო ინჟინერი / Medical Engineer
6.2 | სახელი გვარი / Name Surname
6.3 | ხელმოწერა / Signature
6.4 | ექიმი / Doctor
6.5 | სახელი გვარი / Name Surname
6.6 | ხელმოწერა / Signature
6.7 | დირექტორი / Director
6.8 | სახელი გვარი / Name Surname
6.9 | ხელმოწერა / Signature
6.1 | თარიღი / Date