## CT RT
კომპიუტერული ტომოგრაფი სხივური თერაპიის დაგეგმარებისთვის
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 400V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კომპიუტერული ტომოგრაფი, სხივური თერაპიის დაგეგმარების და ბრაქითერაპიისთვის
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის, შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. თავსებადობა Eclipse RT Planning სისტემებთან. კონტრასტული კვლევის შესაძლებლობა, კონტრასტის ავტომატური დეტექცია. პაციენტის სუნთქვასთან ადაპტაციის პროგრამა. (4DCT scanning with phase and amplitude based binning) ძვლოვანი სტრუქტურის, მეტალის, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილების ფუნქცია. დოზის კონტროლის და შემცირების ავტომატური პროგრამა. პროგრამული ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერა.
პოზიციონირება: ლაზერული პოზიციონირება, მოწყობილობები და პროგრამა. პოზიციონირების სიზუსტე ±1 mm. თავსებადი VARIAN TrueBeam და VARIAN Halcyon სხივური თერაპიის აპარატების პროგრამასთან. კალიბრაციის და პოზიციონერის ფანტომები.
მილაკი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) სიმძლავრე: kV, mA. სითბოტევადობა: MHU. გაგრილების სიჩქარე: KHU/min. ფოკუსების ზომა: mm გაგრილების ტიპი Air/Oil. ორმაგი ენერგიის ფუნქცია (Dual Energy Scanning)
დეტექტორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) ფიზიკური შრეების რაოდენობა ≥ 32 Slice. ელემენტების რაოდენობა (მიუთითეთ) სიგანე (Z-axis) mm FOV (Field of View) ხედვის არე ≥ 50 cm MTF - გარჩევითობა (Modulation Transfer Function) at 10% ≥ 14 lp/cm SNR (Signal to Noice Ratio) ≥ 20 db გადაღების შრეების სისქე: mm (მიუთითეთ დიაპაზონი)
უწყვეტი სკანირება: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) დრო: sec სიგრძე: cm
გენტრი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) ბრუნის სიჩქარე 360° დიაპაზონი: ≥ 0.35 - 1 sec ჭრილის დიამეტრი (aperture) ≥ 80 cm.
გენერატორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) გამომავალი სიმძლავრის დიაპაზონი kV, mA.
მაგიდა: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) Flat Tabletop ტიპის. პაციენტის პოზიციის ინდექსაცია. პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 220 kg. სიგრძე cm სიგანე cm ვერტიკალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec. ჰორიზონტალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec. ლატერალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 60 f/ps. პროგრამის ენა ინგლისური. მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი.
სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი.
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DLP mGy*cm, CTDIvol mGy
აქსესუარები: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი ჩამონატალი) კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები. კალიბრაციის ფანტომები. ოპერატორის სამართავი მაგიდა და სკამი(ორიგინალი). სასურველია ვიდეო კამერა სკანირების ოთახისთვის.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მიწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი (შეავსეთ PPM Schedule გვერდი)
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი (შეავსეთ PPM Schedule გვერდი)
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, გარდა მილაკისა.
ინჟექტორი: (მიუთიტეთ ფასი, მწარმოებელი, მოდელი) 2 x 200 mL შპრიცით. CT გადაღების პროტოკოლებთან ინტეგრაციის შესაძლებლობით, შპრიცების გათბობის ფუნქცია, იატაკის ფიქსაციით. ინექციის მაქს. სიჩქარე ≥ 10 mL/s. ინექციის მაქს. წნევა ≥ 17 bar.

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer