## MRI 3T
მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი 3T
მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის
მაგნიტის სიმძლავრე: 3.0 T.
დამოუკიდებელი RF არხების რაოდენობა: არანაკლებ 64, თითოულზე გამტარობა არანაკლებ 1 MHz
ერთდროულად ქოილების შეერთების რაოდენობა: არანაკლებ 4
ერთდროულად ქოილ ელემენტების მიერთების რაოდენობა: არანაკლებ 128
გრადიენტის სიმძლავრე mT/m (mili Tesla per meter)
გრადიენტის ზრდის მინიმალური სიჩქარე T/m/s (Tesla per meter per second)
მაგნიტური ველის ჰომოგენურობა PPM on DSV cm (Parts Per Milion on Diameter of Spherical Volume)
ავტო შიმინგი ველის ჰომოგენურობისთვის
გამოკვლევის არის ზომა (X, Y, Z) FOV cm
გამოკვლევის მატრიცის ზომა min/max
გამოკვლევის 2D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გამოკვლევის 3D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გენტრი:
გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 70 cm
გენტრის ტიპი
გენტრის გამოკვლევის სიღრმე: cm
გენტრში მართვადი ვენტილაცია და განათება
ლაზერული პოზიციონერი
პაციენტის მაგიდა:
პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg
ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების სიჩქარე mm/sec
მოსახსნელი (Dockable) ან სტაციონარული (მიუთითეთ)
ქოილები: (მიუთიტეთ დეტალური ინფორმაცია, არხების რაოდენობა, ტექნოლოგია, პროგრამული მხარდაჭერა)
Body (Upper body, abdomen and pelvis) (მითითეთ ფასიც)
Whole Body (მითითეთ ფასიც)
Head/Neck (Head and neck) (მითითეთ ფასიც)
Spine (Spine and combined measurements with other coils) (მითითეთ ფასიც)
Periperial angio (Peripheral MR angiography) (მითითეთ ფასიც)
Shoulder (Shoulder left and right) (მითითეთ ფასიც)
Wrist (Hands and fingers, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Extremity (Knee left and right) (მითითეთ ფასიც)
Foot/Ankle (feet and ankles, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Flex (Area of the body it covers) (მითითეთ ფასიც)
Loop (Small and large joints or inner ear) (მითითეთ ფასიც)
Breast (For female patients) (მითითეთ ფასიც)
სამუშაო კონსოლი:
ოპერატორის სამუშაო მაგიდა სრული კომპლექტი, ორიგინალი
მართვის კონსოლი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
პაციენტების რეგისტრაცია მართვა და შენახვა, Worklis ის მხარდაჭერა
რეკონსტრუქციის სიჩქარე Img/sec
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
ხელოვნრი ინტელექტის მხარდაჭერა
პროგრამების დეტალური ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით): Head, Brain, Perfusion, Vascular, Cardiac, Body, Abdomen, Urology, Musculoskiletal, Oncolgy, Neurology
ორმხრივი აუდიო კავშირი პაციენტთან
ექიმის სამუშაო სადგური (Workstation):
კომპიუტერი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
ხელოვნრი ინტელექტის მხარდაჭერა
პროგრამების ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით)
აქსესუარები:
პაციენტის მონიტორინგის და სასიგნალო საშუალებების ჩამონათვალი
პორტატული მეტალის დეტექტორი
კალიბრაციების და ხარისხის კონტროლის ფანტომები (შესაბამისი შესანახი თაროებით)
პაციენტის გადასაყვანი ანტიმაგნიტური სტრეჩერი
ვიბროაკუსტიკური ჩახშობის ნაკრები, პაციენტის ყურსასმენები აუდიო კავშირით
პაციენტის ვიდეო მონიტორინგი
სასურველია გენტრის ოთახის ჟანგბადის კონცენტრაციის სენსორი
ჰელიუმი:
ჰელიუმის დონე მიღება-ჩაბარების დროს არანაკლებ 70 %
ჰელიუმის აორთქლება: ნულოვანი
კავშირის მხარდაჭერა:
DICOM, PACS, CD/DVD/USB Writer, Remote Service (უფასო), როგორც კონსოლზე ასევე სამუშაო სადგურზე
სამუშაო გარემო პირობები:
საინსტალაციო მოთხოვნები, ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე, გაგრილების და ძაბვის პარამეტრები.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა °C, ტენიანობა %.
მოწოდების პირობები, გარანტია და დამატებითი მოთხოვნები:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ. (დეტალურად მიუთითეთ ტრენინგის დროები)
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. (PPM Schedule გვერდი აუცილებელია შესავსებად)
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
უფასო წინასაინსტალაციო Site planing და არსებული Faraday Cage ის შეფასება
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
მაგნიტური ოთახის სრულად მოწყობა ინტერიერის ჩათვლით (მიუთითეთ ფასი)
კარის მეტალის დეტექტორი (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ტექნიკური ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ჰელიუმის კომპრესორის ჩილერი (მიუთითეთ ფასი)
უწყვეტი დენის UPS (მაგნიტის და ჰელიმის ჩილერის ერთდროულად დაერთებისთვის საკმარისი სიმძლავრის) (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახში სამედიცინო აირების DIN სტანდარტის პორტები (2- O2, 1-MA4, 1-Vacum, 1- AGSS. (მიუთითეთ ფასი)
კონტრასტის ინჟექტორი, ორშპრიციანი, გათბობის ფუნქციით, გადაღების პროტოკოლებში ინტეგრაციის შესაძლებლობით. (მიუთითეთ ფასი)
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ჰელიუმი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. Downtime წლიურად კალენდარული დღეების არაუმეტეს 10%. (მაგალითად 2-3 წლამდე 7%, 3-5 წლამდე 8%) (მიუთითეთ ფასი)
პოსტსაგარანტიო 10 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ჰელიუმი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. Downtime წლიურად კალენდარული დღეების არაუმეტეს 10%. (მაგალითად 2-3 წლამდე 7%, 3-5 წლამდე 8%) (მიუთითეთ ფასი)

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer