Инженер службы КИПиА, ОФ Маднеули

Свинцов Станислав

«28» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термопреобразователя

| № п/п | Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Служба КИПиА, ОФ Маднеули |  |
| 2 | ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного исполнителя / Представителя Заказчика | Свинцов С.П., Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | Инженер службы КИПиА |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | Основание для приобретения | Извещение о непригодности к применению |  |
| 4 | Наименование оборудования | Термопреобразователь |  |
| 5 | Количество к приобретению | 1 комплект |  |
| 6 | Технические характеристики, требования | Характеристики измеряемой среды: |  |
|  |  | Наименование | Пульпа, вода, воздух |
|  |  | Температура, Со | +30…+45 |
|  |  | Давление избыточное, кПа | 100 до 101,3 кПа |
|  |  | Характеристики окружающей среды: |  |
|  |  | Температура, Со | +10…+35 |
|  |  | Влажность, % | 60…80 |
|  |  | Агрессивность | да |
|  |  | Наличие пыли | да |
|  |  | Характеристики расходомера: |  |
|  |  | Тип преобразователя | датчик температуры Pt100 (соответствующий стандарту МЭК60751) |
|  |  | Соединение с процессом Диаметр арматуры; материал: Длина шейки E: Форма наконечника погружной части: Длина погружаемой части L: | наружная резьба: G1 9 mm; 316L, DIN43772-2G 80 mm, DIN43772-2G Прямой 160 мм |
|  |  | Источник питания выходного сигнала | 4-20mA HART |
|  |  | Измеряемые параметры | Жидкости Воздух |
|  |  | Диапазон измерения | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) |
|  |  | Диапазон окружающей температуры | -40°C...85°C |
|  |  | Степень защиты | IP66/68 |
|  |  | Дисплей | нет |
|  |  | Связь | 4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
| 7 | Документация | 1 Наличие руководства по эксплуатации и обслуживанию (язык документации – русский, английский). 2 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки - Не требуется 3 Наличие свидетельства о поверке (первично поверенный) - Не требуется |  |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 1 года |  |
| 9 | Дополнительные условия | Нет |  |
| 10 | Другие требования | Нет |  |

Approval - Non-hazardous area

Head; Cable Entry - TA30A Alu, IP66/68; M20

Pipe Diameter; Material - 9 mm; 316L, DIN43772-2G

Neck Length E - 80 mm, DIN43772-2G

Process Connection - G1 male thread, 316L

Tip Shape – Straight

Immersion Length L - 160 mm

Head Transmitter; Range - TMT180-A22 fix; 4-20mA, 0.1K; temp. range to be spec. -50/250oC

RTD; Wire; Measuring Range; Class - 1xPt100 TF; 3; -50...+400oC; A, increased vibration resistance

Material Certificate - Not needed

Test Report - Not needed

Test/Calibration - 0/ +100/+150oC, 1x RTD