ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

სტანისლავ სვინცოვი

2025 წლის 28 სექტემბერი

ტექნიკური დავალება

თერმოგადამწოდის შესაძენად

| № | პარამეტრის დასახელება | განმარტება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | დამკვეთი | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების სამსახური, მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |  |
| 2 | პასუხისმგებელი პირი: სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა/ დამკვეთის წარმომადგენელი | სვინცოვ ს.პ., ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | შესყიდვის საფუძველი | უვარგისობის შესახებ შეტყობინება |  |
| 4 | მოწყობილობის დასახელება | თერმოგადამწოდი |  |
| 5 | შესაძენი ერთეულის რაოდენობა | 1 კომპლექტი |  |
| 6 | ტექნიკური მახასიათებლები / მოთხოვნები | საზომი მასალის მახასიათებლები: |  |
|  |  | დასახელება | პულპა (კირის რძე), წყალი, ჰაერი |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +30…+45 |
|  |  | ჭარბი წნევა, კპა | 100-101,3 კპა |
|  |  | გარემოს მახასიათებლები: |  |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +10…+35 |
|  |  | ტენიანობა, % | 60…80 |
|  |  | აგრესიულობა | დიახ |
|  |  | მტვრის არსებობა | დიახ |
|  |  | ხარჯსაზომის მახასიათებლები: |  |
|  |  | გარდამქმნელი/გადამწოდის ტიპი | ტემპერატურის სენსორი Pt100 (IEC60751 სტანდარტის შესაბამისი) |
|  |  | შეერთება საარმატურო რკინის დიამეტრი; მასალა: ყელის E სიგრძე: ბუნიკის ჩასაშვები ნაწილის ფორმა: ჩასაშვები ნაწილის სიგრძე L: | გარე ძარღვი: G1 9 მმ; 316L, DIN43772-2G 80 მმ, DIN43772-2G სწორი 160 მმ |
|  |  | გამომავალი სიგნალის კვების წყარო | 4-20 მა HART |
|  |  | საზომი პარამეტრები | სითხეები ჰაერი |
|  |  | საზომი დიაპაზონი | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) |
|  |  | გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი | -40°C...85°C |
|  |  | დაცვის დონე | IP66/68 |
|  |  | დისპლეი | არა |
|  |  | შეერთება | 4...20 მა HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
| 7 | დოკუმენტაცია | - ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო (ენა: რუსული, ინგლისური) - საზომი საშუალებების სახეობის ნებართვის სერტიფიკატი და შემოწმების მეთოდები - არ მოითხოვება - წარმოშობის სერტიფიკატი (პირველადი შემოწმება/კალიბრაცია შესრულებული) - არ მოითხოვება |  |
| 8 | გარანტიის ვადა: | მინიმუმ 1 წელი |  |
| 9 | დამატებითი პირობები | არა |  |
| 10 | სხვა მოთხოვნები | არა |  |

ნებართვა - არა-უსაფრთხო/საშიში ზონა

თავსახური; შემომავალი კაბელი - TA30A ალუმინი, IP66/68; M20

მილის დიამეტრი; მასალა - 9 მმ; 316L, DIN43772-2G

ყელის სიგრძე E - 80 მმ, DIN43772-2G

შეერთება - G1 გარე ძარღვი, 316L

თავსახურის ფორმა – სწორი

ჩასაშვების სიგრძე L - 160 მმ

თავსახურით გარდამქმნელი; დიაპაზონი – TMT180-A22 ფიქსირებული; 4–20 მა, 0.1 K; ტემპერატურის დიაპაზონი განსაზღვრულია: -50…+250°C

RTD; სადენი; საზომი დიაპაზონი; კლასი – 1x Pt100 TF; 3; -50…+400°C; კლასი A, გამძლეობა გაზრდილი ვიბრაციის მიმართ

მასალის სერთიფიკატი – არ არის საჭირო

ტესტირების ანგარიში – არ არის საჭირო

ტესტი/კალიბრაცია – 0 / +100 / +150°C, 1x RTD