## ფასების ცხრილი
დასახელება | ტექ. პარამეტრები | რაოდენობა | ზომის ერთ. | ერთეულის ფასი | მთლიანი თანხა
ექოსკოპი | იხ. შესაბამისი შიტი | 16 | ცალი |  | 0
კარდიო ექოსკოპი | იხ. შესაბამისი შიტი | 3 | ცალი |  | 0
პრინტერი |  | 19 | ცალი |  | 0
აბდომინალური გადამწოდი |  | 16 | ცალი |  | 0
ხაზოვანი გადამწოდი |  | 14 | ცალი |  | 0
4D კონვექსური გადამწოდი |  | 13 | ცალი |  | 0
ტრანსვაგინალური გადამწოდი |  | 13 | ცალი |  | 0
სექტორული გადამწოდი (ზრდასრულისთვის) |  | 6 | ცალი |  | 0
სექტორული გადამწოდი (ბავშვისთვის) |  | 4 | ცალი |  | 0
ჯამი |  |  |  |  | 0

## ექოსკოპი
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO 13485
მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, 3D Echocardiography, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
4) სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
5)ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
6) 4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაციით მოდელი, ბრენდი, სიმძლავრე. უნდა ჰქონდეს CE მარკირება
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის და გადამწოდების დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე და გადამწოდებზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით და გადამწოდებით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის ან გადამწოდის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე ან გადამწოდზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით ან გადამწოდით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი და გადამწოდები უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის ან გადამწოდის დაზიანების შესახებ
აპარატის ან გადამწოდის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის ან გადამწოდის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მქონე აპარატით ან გადამწოდით
გარანტიის ეტაპზე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი ან გადამწოდი, თანმხლები აქსესუარებით.
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
ნაწილების ფასები არ უნდა შეიცვალოს გარანტიის გასვლიდან არა ნაკლებ 1 წელი, 1 წლის შემდეგ მინიმალური პროცენტული მეტობით უნდა შენარჩუნდეს ფასი
აპარატეის დამატებითი სოფტების შესაძლებლობა
ლიცენზიევის ფასები საგარანტიო პერიოდში
აპარატის ტექნიკური მომსახურება და მოვლა-პატრონობა | წელიწადში 2 ჯერ უნდა ჩატარდეს სრული maintanance ხოლო წელიწადში 3-ჯერ უნდა მოხდეს აპარატის წმენდა
კალიბრაცია | მწარმოებლის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომ არ საჭიროებს კალიბრაციას
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## კარდიო ექოსკოპი
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO 13485
მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
კარდიოლოგიური გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, 3D Echocardiography, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, TCD, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია.
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Convex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 5-15MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Adult Cardiology, TCD
4) სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 5-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაციით მოდელი, ბრენდი, სიმძლავრე. უნდა ჰქონდეს CE მარკირება
გარანტიის პირობები
გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის და გადამწოდების დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე და გადამწოდებზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით და გადამწოდებით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის ან გადამწოდის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე ან გადამწოდზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით ან გადამწოდით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი და გადამწოდები უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის ან გადამწოდის დაზიანების შესახებ
აპარატის ან გადამწოდის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის ან გადამწოდის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მქონე აპარატით ან გადამწოდით
გარანტიის ეტაპზე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი ან გადამწოდი, თანმხლები აქსესუარებით.
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
ნაწილების ფასები არ უნდა შეიცვალოს გარანტიის გასვლიდან არა ნაკლებ 1 წელი, 1 წლის შემდეგ მინიმალური პროცენტული მეტობით უნდა შენარჩუნდეს ფასი
აპარატის დამატებითი სოფტების შესაძლებლობა
ლიცენზიების ფასები საგარანტიო პერიოდში
აპარატის ტექნიკური მომსახურება და მოვლა-პატრონობა | წელიწადში 2 ჯერ უნდა ჩატარდეს სრული maintanance ხოლო წელიწადში 3-ჯერ უნდა მოხდეს აპარატის წმენდა
კალიბრაცია | მწარმოებლის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომ არ საჭიროებს კალიბრაციას
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები