## საოპერაციო მაგიდა ჯექსონის ტიპი
#VALUE! | საოპერაციო მაგიდა ჯექსონის ტიპის
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია.
1.3 | მოდელი.
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა.
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი.
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | საოპერაციო მაგიდა ჯექსონის ტიპის. ხერხემლის (სპინალური) ნეირო ქირურგიისთვის, C-arm და O-Arm რენტგენზე ადაფტირებული. სრულად სხივგამტარი ზედაპირით (Radiolucent). თავსებადი ნეიროქირურგიული ნავიგაციის და სტერეოტაქსიის სისტემებთან. ორღერძიანი ჩარჩო, პაციენტის არანაკლებ 180° ით ლატერალური ბრუნის და ფიქსაციის შესაძლებლობით. პაციენტის სახის, გულმკერდის, ხერხემლის, ბარძაყების, მენჯის, კიდურების რბილი საყრდენით. ხერხემლის რეგულირებადი საყრდენი.
2.2 | მართვა: სრულად ავტომატური, ელექტო მართვის პულტი.
2.3 | პოზიციონირება და ზომები: (მიუთითეთ ყველა პოზიცია პარამეტრებით). ვერტიკალური: დიაპაზონი არანაკლებ 600mm-1200mm. ტრენდელბურგი: დიაპაზონი არანაკლებ -10°. ანტი-ტრენდელბურგი:დიაპაზონი +10°. ლატერალური დახრა: დიაპაზონი არანაკლებ -25°/+25°. ზედაპირის სიგრძე: არანაკლებ 2100 mm. ზედაპირის სიგანე: არაუმეტეს 450 mm. ადვილად გადაადგილებადი საბურავების ერთიანი ჩამკეტით.
2.4 | ზედაპირი: კარბონი, სრულად რენტგენო გამტარი (radiolucent), სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი რბილი ზედაპირი, მიუთითეთ მასალის ტიპი და სისქე, mm.
2.5 | აქსესუარები: ზედა კიდურების დამჭერი, ქვედა კიდურების დამჭერი, პაციენტის გვერდითი ფიქსატორები, პაციენტის დამჭერი ღვედები, ხერხემლის რეგულირებადი საყრდენი, საფიქსაციო ბალიშები. მიუთითეთ სრული ჩამონათვალი.
2.6 | პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 220 kg.
2.7 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.8 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.9 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა.
3.2 | ფასი.
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები.
4.5 | მიწოდების ადგილი: ქ. ქუთაისი.
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | ქირურგის სკამის ფასი.
5.2 | აქსესუარების შესანახი სადგამის ფასი.
5.3 | პაციენტის სილიკონის საფიქსაციო საშუალებების (თავი, მუხლები, ზედა კიდურები, ქუსლები) ფასი.
6 | დადასტურება
6.1 | სამედიცინო ინჟინერი
6.2 | სახელი გვარი
6.3 | ხელმოწერა
6.4 | ექიმი
6.5 | სახელი გვარი
6.6 | ხელმოწერა
6.7 | დირექტორი
6.8 | სახელი გვარი
6.9 | ხელმოწერა
6.1 | თარიღი

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer

## ლაპარასკოპიული სტოიკა (hidden)
ლაპარასკოპიული სისტემა 4K, 3D
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლი მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
4K, 3D ლაპარასკოპიული სისტემა, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. ზოგადი, აბდომინური, ნეიროქირურგია, გინეკოლოგია, უროლოგია, თორაკალური ქირურგია.
ვიდეო სისტემა: 4K, 3D ვიდეო სისტემა. სიგნალის გამომცვლელები, 12G SDI, SDI, DVI, HDMII ციფრული. ფერის ბალანსირება. სასურველია მუდმივი ავტო ფოკუსირება და მუშაობის რეჟიმების არჩევა. ჩაშენებული Full HD ან 4K ჩაწერის ფუნქცია გარე დრაივზე. ავტოფოკუსის ფუნქცია. ჩვენების გაუმჯობესების ფუნქციები: დეტალების ფგაუმჯობესებით, ფერების გაუმჯობესებით, დაორთქვლის საწინააღმდეგო ოფტიმიზაცია.
3D ვიდეო ენდოსკოპი: 10 მმ-იანი სკოპი 30°, 32.5სმ ±3% სამუშაო სიგრძე, 80° ±15% ხედვის კუთხე. ავტოკლავირებადი. M ხაზი თეთრი სინათლისთვის. G ხაზი ფლუორესცენციისთვის.
2D/NIR კამერის თავი: Full HD ლაპარასკოპიული კამერა, მოკლე ფოკალური სიგრძე (23მმ), ზოგადი გამოყენებისთვის (ლაპაროსკოპია, ჰისტეროსკოპია, ცისტოსკოპია). გრძელი ფოკალური სიგრძე (29მმ), ფოკუსირებული ლაპაროსკოპიაზე. პროგრამირებადი ღილაკებით, ავტოკლავირებადი. ზუმი არანაკლებ 2x (მიუთითეთ ზუსტი ზომა), ჩიპი არანაკლებ 3 (მიუთითეთ ზუსტი რაოდენობა). ავტოკლავორებადი.
2D ტელესკოპები 2 ცალი: 10 მმ, 30°, 32სმ ±3% სიგრძე, 80° ±15% ხედვის კუთხე. სასტერილიზაციო კონტეინერით. M ხაზი თეთრი სინათლისთვის. G ხაზი ფლუორესცენციისთვის.
სინათლის წყარო: არანაკლებ 130W ქსენონის იდენტური განათების LED. ინტენსივობის რეგულირებით. სასურველია სათადარიგო ნათურის არსებობა, მიუთითეთ ნათურის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ავტოკლავორებადი 2 ცალი სინათლის კაბელი არანაკლებ 3 m.
მონიტორი: სამედიცინო ქირურგიული მონიტორი, LCD / LED. ზომა არანაკლებ 32", რეზოლუცია 4K, 3D. ხედვის კუთხე არანაკლებ 178°. კონტრასტულობა არანაკლებ 1,000,000 : 1.
ინსუფლატორი: ნაკადი რეგულირებადი არანაკლებ 0 - 45 L/min, წნევა რეგულირებადი არანაკლებ 0 - 30 mmHg. CO2 გათბობის ფუნქცია. ბოლის ავტომატური ევაკუაცია. მრავალჯერადი, სტერილებადი ინსუფლაციის მილი 3 ცალი. ბალონის წნევაზე მუშაობის შესაძლებლობით. ბალონის რედუქტორი, მაღალი წნევის მილით ბალონისთვის და ცენტრალური სისტემისთვის.
ულტრაბგერითი/ელექტროქირურგიული გენერატორი: მაღალსიხშირული ელექტროქირურგიული გენერატორი, ლაპარასკოპიული პროცედურებისთვის, მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 300W. მონოპოლარი: Pure Cut, Blend Cut, Soft Coag, Fulgurate Coag Spray Coagსამუშაო რეჟიმების შერჩევა, Auto, Force, Pure, Spray. ბიპოლარი: Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag. ულტრაბგერითი: Min, Max. მონოპოლარული და ბიპოლარული მართვის პედალი. მრავალჯერადი ნეიტრალური ელექტროდი. გამომსვლელები: მონოპოლარი 2 x 3-pin (Ø 4 mm), საერთაშორისო სტანდარტის, ბიპოლარი 1 x 2-pin (Ø 4 mm, 28.8 mm)საერთაშორისო სტანდარტი. 2 x, ულტრაბგერის მრავალჯერადი კაბელი. ერთჯერადი ნეიტრალური ელექტროდის კაბელი.
ლაპარასკოპიული ურიკა, სადგამი: ლაპარასკოპიული სისტემის ურიკა, სადგამი, ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, გორგოლაჭების ჩამკეტით. მონიტორის მოძრავი საკიდით არანაკლებ 32", სასურველია კამერის სამაგრი. სასურველია აქსესუარების შესანახი უჯრა. სამედიცინო სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ზედაპირით. საჭირო რაოდენობის ელ. ჩამრთველებით. სასურველია CO2 ბალონის ფიქსატორით ან ბალონის ცალკე სადგამი ურიკა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი