ტექნიკური სპეციფიკაცია:

სამედიცინო ნარჩენების გაუვნებელყოფის სისტემა (ავტოკლავი + შრედერი)

- ორთქლის ავტოკლავი - 6 ცალი;

ინფექციური სამედიცინო ნარჩენების სტერილიზაციისთვის

1. დანიშნულება

ჰოსპიტალური ქსელის ფარგლებში წარმოქმნილი ინფექციური და ბიოლოგიური სამედიცინო ნარჩენების სტერილიზაცია ორთქლის მეთოდით,

ორი დამოუკიდებელი ლოკაციისთვის, ჯამურად თვეში დაახლოებით 90 ტონის, ხოლო თითო ლოკაციაზე დაახლოებით 45 ტონა/თვეში დამუშავების შესაძლებლობით.

2. ძირითადი მოთხოვნები (Mandatory)

- დანიშნულება: Medical Waste Treatment Autoclave (სამედიცინო ნარჩენების დასამუშავებელი)

- ტექნოლოგია: გაჯერებული ორთქლით სტერილიზაცია

- კამერის მოცულობა: არანაკლებ 700 ლიტრი

- ერთ ციკლში დამუშავების შესაძლებლობა: არანაკლებ 120–180 კგ

- სამუშაო ტემპერატურა: 121°C და/ან 134°C

- სამუშაო წნევა: არანაკლებ 2.5 ბარი

- ციკლის ხანგრძლივობა (სრული): არაუმეტეს 90 წუთისა

- საათობრივი წარმადობა: არანაკლებ 300 კგ/საათი თითო ლოკაციაზე
(საათობრივი წარმადობა მიიღწევა ავტოკლავების ერთობლივი მუშაობით)

- დღიური გამტარობა: არანაკლებ 2,000 კგ/დღე თითო ლოკაციაზე
(8 საათიანი სამუშაო დღის პირობებში)

- კონტროლი: სრულად ავტომატური (PLC ან ეკვივალენტი)

- სტერილიზაციის პროგრამები: მინიმუმ 2 სტანდარტული პროგრამა

- კამერის მასალა: უჟანგავი ფოლადი (AISI 304 ან AISI 316 ან ეკვივალენტი)

- უსაფრთხოება:

  - კარის უსაფრთხოების ბლოკირება წნევის პირობებში

  - ავარიული გამორთვის ღილაკი (Emergency Stop)

- ლოგირება და ჩაბარება:
ციკლის პარამეტრების (დრო, ტემპერატურა, წნევა) ავტომატური ლოგირება და შენახვა.
გაშვება-ჩაბარება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ FT (Factory Test) და SAT (Site Acceptance Test)
ციკლის ლოგებითა და ტემპერატურა/წნევა/დროის დამადასტურებელი ანგარიშით.

3. დამატებითი მოთხოვნები

- მონაცემთა ექსპორტი (USB / Ethernet)

- უწყვეტი მუშაობის შესაძლებლობა მინიმუმ 8–10 საათი დღეში

- ენერგიისა და წყლის მოხმარების ოპტიმიზებული რეჟიმი

- ინტეგრირებული ორთქლის გენერატორი

4. სტანდარტები

- შესაბამისობა: ISO 11134 / EN 285 ან ეკვივალენტური საერთაშორისო სტანდარტი

- CE სერტიფიკატი ან ეკვივალენტი

II. სამედიცინო ნარჩენების შრედერი- 2 ცალი

სტერილიზაციის შემდეგი მექანიკური დაქუცმაცებისთვის (POST-treatment only)

1. დანიშნულება

სტერილიზებული სამედიცინო ნარჩენების დაქუცმაცება ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოცულობის მნიშვნელოვანი შემცირება და ნარჩენების ამოცნობის შეუძლებლობა.

2. ძირითადი მოთხოვნები (Mandatory)

- გამტარობა: არანაკლებ 500 კგ/საათში თითო ლოკაციაზე

- უწყვეტი მუშაობის შესაძლებლობა მინიმუმ 8 საათი დღეში

- საბოლოო ფრაქციის ზომა: არაუმეტეს 30 მმ

- დანები: მაღალი სიმტკიცის ფოლადი

- ავტომატური უკუბრუნების (reverse) ფუნქცია გაჭედვის შემთხვევაში

- უსაფრთხოების ავტომატური გამორთვა კარის გახსნისას

- ავარიული გამორთვის ღილაკი

- შრედერის წარმადობა უნდა აღემატებოდეს ავტოკლავების ჯამურ საათობრივ წარმადობას მინიმუმ 20%-ით

3. დამატებითი მოთხოვნები (Desirable)

- ავტოკლავთან ავტომატური ინტეგრაციის შესაძლებლობა

- დაბალი ხმაურისა და ვიბრაციის დონე

- სწრაფი წვდომა ტექნიკური მომსახურებისთვის

III. საერთო მოთხოვნები მომწოდებლისთვის

- მოწყობილობები უნდა იყოს ახალი (არარესტავრირებული)

- მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 მოქმედი ინსტალაცია ≥40 ტონა/თვეზე

- ინსტალაცია, გაშვება და პერსონალის ტრენინგი უნდა შედიოდეს მიწოდებაში

- გარანტია: არანაკლებ 24 თვე

- სერვისი და სათადარიგო ნაწილები: მინიმუმ 10 წელი

- რეაგირების დრო: კრიტიკულ ავარიაზე მაქსიმუმ 24–48 საათი

- პრევენციული მოვლა: გრაფიკი და წლიური მომსახურების პირობები (PM Plan)

IV. ზოგადი დებულება

შეთავაზებულ მოწყობილობას შეიძლება ჰქონდეს ალტერნატიული ტექნიკური გადაწყვეტა, იმ პირობით, რომ იგი სრულად აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური სპეციფიკაციის ფუნქციურ, უსაფრთხოების და წარმადობის მოთხოვნებს.