## C-ARM რენტგენი
C-ARM რენტგენი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი: არანაკლებ 2018
მდგომარეობა: მეორადი, ქარხნულად აღდგენილი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
საოპერაციოს C-ARM რენტგენი. სისტემას უნდა შეეძლოს 130 kg + წონის პაციენტის მენჯ-ბარძაყის და მუცლის ღრუს კვლევა. ტრავმატოლოგიური, ანგიოლოგიური, ნეიროქირურგიული, ზოგად ქირურგიული პროცედურებისთვის.
მუშაობის რეჟიმები: გრაფია, ფლურო, სინე, იმპულსური. DSA. RoadMap.
მონიტორი: არანაკლებ 19 in 2 ცალი (medical grade), ხედვის კუთხე არანაკლებ: 170°.
მანძილი მილაკსა და გამოსახულების გამაძლიერებელს შორის: არანაკლებ 80 cm. სასურველია იყოს 100cm
ორბიტალური მოძრაობა: არანაკლებ 130°.
ანგულაციური მოძრაობა: არანაკლებ 180°.
ვერტიკალური რეგულირება: მოტორიზებული, არანაკლებ 25 cm.
გენერატორი: არანაკლებ 20 kHz, 2.2 kW.
სიმძლავრე ფლურო რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 8 mA.
სიმძლავრე გრაფიის რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 20 mA.
კადრის სიხშირე: არანაკლებ 25 fps.
პულსის ხანგრძლივობა: 50 ms.
მილაკის სითბოტევადობა: არანაკლებ 46,000 HU.
მილაკის ანოდური გაგრილების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 46,000 HU/MN
გამოსახულების მიმღები: არანაკლებ 12 In
ფილტრი: არანაკლებ 2.0 mm Al, 0.1 მმ Cu.
პროგრამული მხარდაჭერა: ტრავმატოლოგია, ვასკულარული და ნეიროქირურგია.
დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი.
გამოსახულების შენახვა არანაკლებ 10000 კადრი, გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD ჩამწერი, სასურველია USB.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: გამოძახებიდან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. ქუთაისი

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on L5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer