## აპარატის დასახელება
#VALUE! | DR სისტემა
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | DR სისტემა სტაციონარული და მობილური რენტგენებისთვის
2.2 | პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, არანაკლებ 20 000 პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა. გამოსახულების რადიოლოგიური შეფასება, დამუშავება და გაზომვები. გამოსახულების ხაროსხის კონტროლის და კალიბრაციის პროგრამა. პროგრამის ენა ინგლისური. DICOM ვორქლისტი (worklist licence). DICOM ფორმატის პრინტერზე დაერთების შესაძლებლობა. კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. დისპლეი არანაკლებ 19 დიუმი. Medical Grade. მიუთითეთ შიდა მეხსიერება და RAM. კავშირი DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. სასურველია მობილური აპლიკაციის მხარდაჭერა.
2.3 | დეტექტორი 1: დინამიური ციფრული ბრტყელი დეტექტორი. ზომა 43 x 43 cm. რენტგენის ვერტიკალურ ბუკთან (Shimadzu, EcoRay), რენტგენის მაგიდან(Shimadzu), რეანიმაციული საწოლთან(Voelker, Linet) თავსებადი. დეტექციის ტექნოლოგია: CMOS, TFT. Glass-Free. (მიუთითეთ). A/D კონვერსია: 16 bit. გამომავალი სიგნალი: 16 bit. პიქსელების ზომა არაუმეტეს 150 µm. DQE (Detective Quantum Efficiency) დიაპაზონი: არანაკლებ 0.5 lp/mm 0.5 - 3 lp/mm 0.15. MTF (Modulation Transfer Function) დიაპაზონი: არანაკლებ 0.5 lp/mm 0.8 - 3 lp/mm 0.15. ენერგიის დიაპაზონი არანაკლებ 20 - 225 kvp. გადაღების დროის დიაპაზონი: 1 - 4000 ms. (მიუთითეთ) გამოსახულების რეკონსტრუქციის დრო არაუმეტეს 3 sc. გადაღებებს შორის დრო: არაუმეტეს 5 sc. მეხსიერება: არანაკლებ 10 კვლევა. გამოსახულების Wi-Fi და კაბელით გადაცემა. მიუთითეთ Wi-Fi სტანდარტი. ელემენტის მუშაობის დრო არანაკლებ 6 h, სრული დამუხტვის დრო არაუმეტეს 3 h. წერტილოვანი დატვირთვა არანაკლებ 100 kg, სრული დატვირთვა არანაკლებ 300 kg. სრული წონა არაუმეტეს 4 kg. მიუთითეთ ზუსტი წონა. ვარდნის მიმართ მედეგობა: არანაკლებ 1.5 m. სითხის და მტვრის მიმართ მედეგობა: IP68. (მიუთითეთ).
2.4 | დეტექტორი 2: დინამიური ციფრული ბრტყელი დეტექტორი. ზომა 35 x 43 cm. რენტგენის ვერტიკალურ ბუკთან (Shimadzu, EcoRay), რენტგენის მაგიდან(Shimadzu), რეანიმაციული საწოლთან(Voelker, Linet) თავსებადი. დეტექციის ტექნოლოგია: CMOS, TFT. Glass-Free. (მიუთითეთ). A/D კონვერსია: 16 bit. გამომავალი სიგნალი: 16 bit. პიქსელების ზომა არაუმეტეს 150 µm. DQE (Detective Quantum Efficiency) დიაპაზონი: არანაკლებ 0.5 lp/mm 0.5 - 3 lp/mm 0.15. MTF (Modulation Transfer Function) დიაპაზონი: არანაკლებ 0.5 lp/mm 0.8 - 3 lp/mm 0.15. ენერგიის დიაპაზონი არანაკლებ 20 - 225 kvp. გადაღების დროის დიაპაზონი: არანაკლებ 1 - 4000 ms. გამოსახულების რეკონსტრუქციის დრო არაუმეტეს 3 sc. გადაღებებს შორის დრო: არაუმეტეს 5 sc. მეხსიერება: არანაკლებ 10 კვლევა. გამოსახულების Wi-Fi და კაბელით გადაცემა. მიუთითეთ Wi-Fi სტანდარტი. ელემენტის მუშაობის დრო არანაკლებ 6 h, სრული დამუხტვის დრო არაუმეტეს 3 h. წერტილოვანი დატვირთვა არანაკლებ 100 kg, სრული დატვირთვა არანაკლებ 300 kg. სრული წონა არაუმეტეს 4 kg. მიუთითეთ ზუსტი წონა. ვარდნის მიმართ მედეგობა: არანაკლებ 1.5 m. სითხის და მტვრის მიმართ მედეგობა: IP68. (მიუთითეთ).
2.5 | დეტექტორის დამტენი: ერთდროულად 2 დეტექტორის დატენვის შესაძლებლობა. დეტექტორის იოლი დაერთების და მოსხნის მექანიზმი. სრული დამუხტვის დრო არაუმეტეს 3 h.
2.6 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
2.7 | აქსესუარები:
2.8 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.9 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.1 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: მიუთითეთ °C, %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: მაგიდის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | დამატებითი დეტექტორი, 43 x 43 cm.
5.2 | დამატებითი დეტექტორი, 35 x 43 cm.
5.3 | დამატებითი დეტექტორი, 27 x 35 cm.
5.4 | დეტექტორის დამცავი ჩასადები დიდი წონის დატვირთვებით გადაღებისთვის, 43 x 43 cm.
5.5 | დეტექტორის დამცავი ჩასადები დიდი წონის დატვირთვებით გადაღებისთვის, 35 x 43 cm.
5.6 | დეტექტორის დამცავი ჩასადები დიდი წონის დატვირთვებით გადაღებისთვის, 27 x 35 cm.
5.7 | დეტექტორის დამტენი 1 დეტექტორისთვის.
5.8 | დეტექტორის ბატარეა.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer