## ავტოკლავი 250 L
#VALUE! | ავტოკლავი- 3 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485, ISO 9001. სასურველია EN 13060, EN 285
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ჰორიზონტალური ჩატვირთვის ავტოკლავი, B კლასი, პრე ვაკუმის და შრობის რეჟიმით. მცირე დროით ( >= 60 წმ) მიწოდების შეწყვეტისას ციკლის გაგრძელების ფნქციით.
2.2 | სასტერილიზაციო კამერის მოცულობა: 250 L (მიუთითეთ ზუსტი, მოცულობა, ზომები და ფორმა).
2.3 | კორპუსის ზომები: მიუთითეთ ზუსტი გაბარიტული ზომები (W x L x H) mm და წონა kg. სიგანე: არაუმეტეს 100 სმ.
2.4 | კარები: ორი კარით, გამავალი ბარიერული ტიპის, კარების ავტომატური ჩამკეტი.
2.5 | სტერილიზაციის რეჟიმები: ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები, ტელესკოპები, ქირურგიული ინსტრუმენტები, ბიქსები. მიუთითეთ სტანდარტული სტერილიზაციის რეჟიმედი და ექსპოზიციის პარამეტრები. სტერილიზაციის ტემპერატურის, სტერილიზაციის დროის და შრობის დროის მიხედვით პროგრამირების შესაძლებლობა, მიუთითეთ დიაპაზონები.
2.6 | სტერილიზაციის ტემპერატურები: 121 °C, 134 °C, სიზუსტე არაუმეტეს ± 0.5 °C.
2.7 | სტერილიზაციის წნევა: არანაკლებ 2 atm, სიზუსტე არაუმეტეს 0.2 atm.
2.8 | ვაკუმის წნევა: მიუთითეთ სამუშაო დიაპაზონი.
2.9 | ორთქლის გენერატორი: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.1 | ვაკუმის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.11 | შემავალი წყლის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.12 | შემავალი გამოხდილი წყლის წნევა: მიუთითეთ bar. სასურველია თვითდინებით მიწოდების შესაძლებლობა რეზერვუარიდან.
2.13 | გამავალი ორთქლის გაგრილების სისტემა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.14 | მართის პნევმატური სისტემა: მიუთიტეთ საჭირო აირის წნევის დიაპაზონი. სასურველი 4 atm ზე მუშაობის შესაძლებლობა.
2.15 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14
2.16 | გამათბობელი: (ტენი) მიუთითეთ ჯამური სიმძლავრე KW.
2.17 | ჩასატვირთი ურიკა: 2 ცალი სუფთა და სტერილური ზონისთვის.
2.18 | სასტერილიზაციო კამერის თარო: მოძრავი, იოლი ჩატვირთვის ფუნქციით.
2.19 | პრინტერი: ინტეგრირებული თერმო პრინტერი. ექსპოზიციის ნომრის, ექსპოზიციის დაწყების და დასრულების დროის, ექსპოზიციის წნევის, ტემპერატურის პსარამეტრების, ოპერატორის, ბეჟდვა. მიუთითეთ ქაღალდის ზომა.
2.2 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14
2.21 | მართვა: ინფორმაციული დისპლეი (მიუთიტეთ ზომა, ფერი), პროგრამული ენა ინგლისური. CSSD ინტეგრაციის საშუალება, HL7 პროტოკოლი და ინფორმაციის ექსპორტი, USB ბარკოდის (QR) წამკითხველის მიერთების შესაძლებლობა.
2.22 | საგანგაშო სიგნალები: კარის დაკეტვა, წყლის დონეები, წნევა, ტემპერატურა, სისტემის გაუმართაობა
2.23 | ხმაურის დონე: აპარატთან 10 cm ზე არაუმეტეს 85 db.
2.24 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP. USB. CCSD. HL7.
2.2 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.21 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.22 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: განთავსების ზომები, მილის დიამეტრები.
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | გამათბობლის კომპლექტის ფასი
5.2 | კარების რეზინის ფასი

## ავტოკლავი 350 L
#VALUE! | ავტოკლავი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485, ISO 9001. სასურველია EN 13060, EN 285
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ჰორიზონტალური ჩატვირთვის ავტოკლავი, B კლასი, პრე ვაკუმის და შრობის რეჟიმით. მცირე დროით ( >= 60 წმ) მიწოდების შეწყვეტისას ციკლის გაგრძელების ფნქციით.
2.2 | სასტერილიზაციო კამერის მოცულობა: 350 L ± 50 L (მიუთითეთ ზუსტი, მოცულობა, ზომები და ფორმა).
2.3 | კორპუსის ზომები: მიუთითეთ ზუსტი გაბარიტული ზომები (W x L x H) mm და წონა kg. სიგანე: არაუმეტეს 120 სმ.
2.4 | კარები: ორი კარით, გამავალი ბარიერული ტიპის, კარების ავტომატური ჩამკეტი.
2.5 | სტერილიზაციის რეჟიმები: ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები, ტელესკოპები, ქირურგიული ინსტრუმენტები, ბიქსები. მიუთითეთ სტანდარტული სტერილიზაციის რეჟიმედი და ექსპოზიციის პარამეტრები. სტერილიზაციის ტემპერატურის, სტერილიზაციის დროის და შრობის დროის მიხედვით პროგრამირების შესაძლებლობა, მიუთითეთ დიაპაზონები.
2.6 | სტერილიზაციის ტემპერატურები: 121 °C, 134 °C, სიზუსტე არაუმეტეს ± 0.5 °C.
2.7 | სტერილიზაციის წნევა: არანაკლებ 2 atm, სიზუსტე არაუმეტეს 0.2 atm.
2.8 | ვაკუმის წნევა: მიუთითეთ სამუშაო დიაპაზონი.
2.9 | ორთქლის გენერატორი: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.1 | ვაკუმის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.11 | შემავალი წყლის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.12 | შემავალი გამოხდილი წყლის წნევა: მიუთითეთ bar. სასურველია თვითდინებით მიწოდების შესაძლებლობა რეზერვუარიდან.
2.13 | გამავალი ორთქლის გაგრილების სისტემა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.14 | მართის პნევმატური სისტემა: მიუთიტეთ საჭირო აირის წნევის დიაპაზონი. სასურველი 4 atm ზე მუშაობის შესაძლებლობა.
2.15 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14
2.16 | გამათბობელი: (ტენი) მიუთითეთ ჯამური სიმძლავრე KW.
2.17 | ჩასატვირთი ურიკა: 2 ცალი სუფთა და სტერილური ზონისთვის.
2.18 | სასტერილიზაციო კამერის თარო: მოძრავი, იოლი ჩატვირთვის ფუნქციით.
2.19 | პრინტერი: ინტეგრირებული თერმო პრინტერი. ექსპოზიციის ნომრის, ექსპოზიციის დაწყების და დასრულების დროის, ექსპოზიციის წნევის, ტემპერატურის პსარამეტრების, ოპერატორის, ბეჟდვა. მიუთითეთ ქაღალდის ზომა.
2.2 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14
2.21 | მართვა: ინფორმაციული დისპლეი (მიუთიტეთ ზომა, ფერი), პროგრამული ენა ინგლისური. CSSD ინტეგრაციის საშუალება, HL7 პროტოკოლი და ინფორმაციის ექსპორტი, USB ბარკოდის (QR) წამკითხველის მიერთების შესაძლებლობა.
2.22 | საგანგაშო სიგნალები: კარის დაკეტვა, წყლის დონეები, წნევა, ტემპერატურა, სისტემის გაუმართაობა
2.23 | ხმაურის დონე: აპარატთან 10 cm ზე არაუმეტეს 85 db.
2.24 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP. USB. CCSD. HL7.
2.2 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.21 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.22 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: განთავსების ზომები, მილის დიამეტრები.
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | გამათბობლის კომპლექტის ფასი
5.2 | კარების რეზინის ფასი

## ავტოკლავი 450 L
#VALUE! | ავტოკლავი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485, ISO 9001. სასურველია EN 13060, EN 285
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ჰორიზონტალური ჩატვირთვის ავტოკლავი, B კლასი, პრე ვაკუმის და შრობის რეჟიმით. მცირე დროით ( >= 60 წმ) მიწოდების შეწყვეტისას ციკლის გაგრძელების ფნქციით.
2.2 | სასტერილიზაციო კამერის მოცულობა: 450 L ± 50 L (მიუთითეთ ზუსტი, მოცულობა, ზომები და ფორმა).
2.3 | კორპუსის ზომები: მიუთითეთ ზუსტი გაბარიტული ზომები (W x L x H) mm და წონა kg. სიგანე: არაუმეტეს 120 სმ.
2.4 | კარები: ორი კარით, გამავალი ბარიერული ტიპის, კარების ავტომატური ჩამკეტი.
2.5 | სტერილიზაციის რეჟიმები: ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები, ტელესკოპები, ქირურგიული ინსტრუმენტები, ბიქსები. მიუთითეთ სტანდარტული სტერილიზაციის რეჟიმედი და ექსპოზიციის პარამეტრები. სტერილიზაციის ტემპერატურის, სტერილიზაციის დროის და შრობის დროის მიხედვით პროგრამირების შესაძლებლობა, მიუთითეთ დიაპაზონები.
2.6 | სტერილიზაციის ტემპერატურები: 121 °C, 134 °C, სიზუსტე არაუმეტეს ± 0.5 °C.
2.7 | სტერილიზაციის წნევა: არანაკლებ 2 atm, სიზუსტე არაუმეტეს 0.2 atm.
2.8 | ვაკუმის წნევა: მიუთითეთ სამუშაო დიაპაზონი.
2.9 | ორთქლის გენერატორი: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.1 | ვაკუმის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.11 | შემავალი წყლის პომპა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.12 | შემავალი გამოხდილი წყლის წნევა: მიუთითეთ bar. სასურველია თვითდინებით მიწოდების შესაძლებლობა რეზერვუარიდან.
2.13 | გამავალი ორთქლის გაგრილების სისტემა: მიუთითეთ ტიპი, აღწერა.
2.14 | მართის პნევმატური სისტემა: მიუთიტეთ საჭირო აირის წნევის დიაპაზონი. სასურველი 4 atm ზე მუშაობის შესაძლებლობა.
2.15 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14.
2.16 | გამათბობელი: (ტენი) მიუთითეთ ჯამური სიმძლავრე KW.
2.17 | ჩასატვირთი ურიკა: 2 ცალი სუფთა და სტერილური ზონისთვის.
2.18 | სასტერილიზაციო კამერის თარო: მოძრავი, იოლი ჩატვირთვის ფუნქციით.
2.19 | პრინტერი: ინტეგრირებული თერმო პრინტერი. ექსპოზიციის ნომრის, ექსპოზიციის დაწყების და დასრულების დროის, ექსპოზიციის წნევის, ტემპერატურის პსარამეტრების, ოპერატორის, ბეჟდვა. მიუთითეთ ქაღალდის ზომა.
2.2 | კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: ჰეპაფილტრაცია, სასურველია H14
2.21 | მართვა: ინფორმაციული დისპლეი (მიუთიტეთ ზომა, ფერი), პროგრამული ენა ინგლისური. CSSD ინტეგრაციის საშუალება, HL7 პროტოკოლი და ინფორმაციის ექსპორტი, USB ბარკოდის (QR) წამკითხველის მიერთების შესაძლებლობა.
2.22 | საგანგაშო სიგნალები: კარის დაკეტვა, წყლის დონეები, წნევა, ტემპერატურა, სისტემის გაუმართაობა
2.23 | ხმაურის დონე: აპარატთან 10 cm ზე არაუმეტეს 85 db.
2.24 | კავშირის მხარდაჭერა: TCP/IP. USB. CCSD. HL7.
2.2 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.21 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.22 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: განთავსების ზომები, მილის დიამეტრები.
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | გამათბობლის კომპლექტის ფასი
5.2 | კარების რეზინის ფასი

## ავტოკლავი 250-300 L
ავტოკლავი (ახალი)- 3 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485, ISO 9001. სასურველია EN 13060
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz. ან 380 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ჰორიზონტალური ჩატვირთვის ავტოკლავი, B კლასი, ვაკუმის და შრობის რეჟიმით
კარები: ერთი კარი. მიუთითეთ ჩაკეტვის ტიპი ავტომატური ან მანუალური
უნდა მოყვებოდეს ჩასატვირთი ურიკა არანაკლებ 1 ცალი
სამუშაო ტემპერატურები: 121 °C, 134 °C, სიზუსტე არაუმეტეს ± 1 °C
სამუშაო წნევა: არანაკლებ 2 atm, სიზუსტე არაუმეტეს 0.2 atm
სასტერილიზაციო კამერის მოცულობა: არანაკლებ 250-300 ლიტრი
სატერილიზაციო კამერის ფორმა და ზომები:
სტერილიზაციის პროგრამირებადი რეჟიმები. სტერილიზაციის ტემპერატურის, სტერილიზაციის დროის და შრობის დროის მიხედვით
სასტერილიზაციო კამერის თარო არანაკლებ 2 ცალი
ინტეგრირებული თერმო პრინტერი
კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: სასურველია H14
საგანგაშო სიგნალები: კარის დაკეტვა, წყლის დონეები, წნევა, ტემპერატურა, სისტემის გაუმართაობა
მართვა: ინფორმაციული დისპლეი, პროგრამული ენა ინგლისური. მართვისთვის არ უნდა მოითხოვდს დამატებით შეკუმშულ აირს.
შემავალი გამოხდილი წყლის წნევა:
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. უჟანგავი ფოლადი 304 სტანდარტი
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 2 სამუშაო დღე.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი ინფორმაცია
შესაბამისი წარმადობის უკუ ოსმოსის ფასი (უნდა შეძლოს ავტოკლავის მომწოდებელმა მოწოდება/ინსტალაცია)
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური)
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer