## პანორ. რენტგენი
#VALUE! | კონუსურ სხივური კომპიუტერული ტომოგრაფი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
1.6 | გამოშვების წელი: (არანაკლებ 2024 წლის მოდელი), მწარმოებელი მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილებით
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კონუსურ სხიური კომპიუტერული ტომოგრაფი
2.2 | მილაკი: სითბოტევადობა არანაკლებ 45 000 HU, მაქსიმალური ძაბვა არანაკლებ 90 kV, მაქსიმალური დენი არანაკლებ 14 mA.
2.3 | ფოკუსის დიამეტრი: არაუმეტეს 0.5 mm.
2.4 | ფილტრაცია: არანაკლებ 3.2 mm Al 70 kV ზე.
2.5 | კოლიმატორი(კონუსი): ცილინდრული, ოთხკუთხა.
2.6 | გენერატორი: 60–120 kVp, ავტომატური mA რეგულაცია, პულსირებული გამოსხივება, ALARA პრინციპის მხარდაჭერა
2.7 | ხედვის არეალი: (FOV) , მინიმუმ: 4 × 3 სმ, მაქსიმუმ: არანაკლებ 18 × 16 სმ, მრავალჯერადი რეგულირებადი FOV რეჟიმები
რეზოლუცია: ვოქსელის მინიმალური ზომა ≤ 0.1 მმ(70μm to 400μm), მაღალი რეზოლუციის რეჟიმი ენდოდონტიისთვის, სტანდარტული რეჟიმი იმპლანტოლოგიისთვის, ფართო რეჟიმი ყბა-სახის ქირურგიისთვის
2.8 | გადაღების რეჟიმები: ✔3D CBCT ✔პანორამული რეჟიმი (ციფრული პანორამული რენტგენოგრაფია, ბავშვთა რეჟიმი დაბალი დოზით, ) Standard, Segment, Bitewing, TMJ (სინუსები -ხცვირის დანამატები) ✔ცეფალომეტრული (ლატერალური და პოსტეროანტერიორული ცეფალოგრამა, ორთოდონტიული ანალიზის პროგრამა, ზრდის და განვითარების შეფასების ფუნქცია)
2.9 | 3D გადაღების სიჩქარე: 1–15 წამი, 3D რეკონსტრუქციის სიჩქარე: 2–40 წამი
2.1 | დეტექტორი:Flat Panel Detector (FPD), მაღალი დინამიკური დიაპაზონი
2.11 | როტაციული მოძრაობა: 200–360 გრადუსი
2.12 | პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔ იმპლანტის დაგეგმვის მოდულს ✔ ქირურგიული გიდის დაგეგმვის ფუნქციას ✔ STL export შესაძლებლობას ✔ DICOM 3.0 მხარდაჭერას ✔ MPR, 3D Volume Rendering ✔ TMJ ანალიზს ✔ Airway analysis ✔ ნერვული არხის ავტომატურ ტრასირებას ✔ ძვლის სიმკვრივის შეფასებას/დენსიტომეტრია (Hounsfield equivalent scale) დამუშავება, გაზომვები, დისკზე ჩაწერა.
პროგრამული უზრუნველყოფა (ოფცია) სასურველია 5D გადაწყვეტა: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით აერთიანებს კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და სახის სკანირებას, სახის შერწყმული 3D მონაცემების გენერირებას
2.13 | ინტრაორალურ სკანერთან ინტეგრაცია • STL ფაილების იმპორტი • CBCT + ზედაპირული სკანის შერწყმა (Fusion) • ქირურგიული გიდის დიზაინის სრული ციფრული ციკლი
2.14 | პაციენტის პოზიციონირება: • დგომის და/ან ჯდომის რეჟიმი • ლაზერული პოზიციონირება • მოძრაობის კორექციის ტექნოლოგია • პაციენტის სტაბილიზაციის სისტემა
2.15 | ინტეგრირებული დოზის მთვლელი: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2.
2.16 | უსაფრთხოება: ავტომატური ექსპოზიციის კონტროლი, დოზის შემცირების პროტოკოლები, რადიაციული კონტროლის სერტიფიცირება ინსტალაციის შემდეგ
2.17 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence. მონაცემთა არქივირება
2.18 | აქსესუარები: სამუშაო სადგური + მაღალი გაფართოების სამდიცინო ხარისხის მონიტორი-19 ინჩი ან მეტი, ორიგინალი პროგრამული ლიცენზიით
2.19 | კორპუსი: გამზომილებები, ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.2 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.21 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა, ადგილზე სერვისი საქართველოში
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, კალიბრაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშა მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ, პროგრამული განახლებები მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer