## X-RAY
#VALUE! | სტაციონარული ციფრული რენტგენი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V-380V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტაციონარული ციფრული რენტგენი მოზრდილთა/პედიატრიული რენტგენოგრაფიის და ფლუროსკოპიული გამოკვლევებისთვის.
2.2 | მუშაობის რეჟიმები: გრაფია, ფლუროსკოპია, გულმკერდი, ძვლოვანი სისტემა, კუჭ-ნაწლავი, უროლოგია/გინეკოლოგია, კუნთოვანი, პაციენტის უწყვეტი გადაღება არანაკლებ 100 სმ. გამოსხივების დოზის კონტროლი.
2.3 | მილაკი: სიმძლავრე არანაკლებ 40-150 kV 1000 mA., სითბოტევადობა არანაკლებ 15 000 HU. მცირე ფოკუსის ზომა არაუმეტეს 0.6 მმ. დიდი ფოკუსის ზომა არაუმეტეს 1.2 მმ. დახრის შესაძლებლობა ±45°. მილაკის მობრუნების შესაძლებლობა ღერძის მიმართ 90° კუთხით პაციენტის მოძრავ საწოლზე გადასაღებად.
2.4 | კოლიმატორი: სხივის მანიშნებელი განათება. ინფორმაციული დისპლეი. ჯამური რეგულირებადი ფილტრაცია არანაკლებ (კოლიმატორი+მილაკი) 3.5 მმ Al + 0.1 Cu.
2.5 | დეტექტორი: დინამიური ბრტყელი დეტექტორი. არანაკლებ 43x43 სმ, 16 bit. ფლუროსკოპიის რეჟიმში კადრის სიხშირე არანაკლებ 15 კადრი/წმ (მიუთითეთ დიაპაზონი). პიქსელების ზომა არაუმეტეს 150 µm. მოძრავი ცხაურა(მესერი, Grid). ჰორიზონტალური მოძრაობა არანაკლებ 130 სმ, სიჩქარე არანაკლებ 10 სმ/წმ (მილაკთან სინქრონიზებული). მაქსიმალური მანძილი მილაკსა და დეტექტორს შორის არანაკლებ 150 სმ.(სასურველია 200 სმ.)
2.6 | გენერატორი: გამომავალი სიმძლავრის დიაპაზონი არანაკლებ 40 - 150 kV, 10 - 1000 mA. ექსპოზიციის დიაპაზონი არანაკლებ 1 - 6000 ms. სიმძლავრე არანაკლებ 45 KW.
2.7 | მაგიდა: პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 კგ. სიგრძე არანაკლებ 220 სმ. სიგანე არანაკლებ 70 სმ. მოძრავი, ემერჯენსის პაციენტებისთვის საწოლთან თავსებადი. დახრილობა + 90°/-90°, სიჩქარე არანაკლებ 5°/წმ. ვერტიკალური მოძრაობა არანაკლებ 45 სმ, სიჩქარე არანაკლებ 5 სმ/წმ. ტრენდელემბურგი. ფეხის სადგამი, ხელის ფიქსატორები.
2.8 | ექსპოზიციის მართვა: სრულად დისტანციური რენტგენო და ფლუროგრაციული მართვა. ასაკის, წონის და ორგანოს მიხედვით დაპროგრამებული ექსპოზიციები. ექსპოზიციის მანუალი არჩევის შესაძლებლობა. მუცლის საკვლევი მართვადი მკლავი დაწოლის ძალის რეგულირებით. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის.
2.9 | მონიტორი: სამედიცინო (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი.
2.1 | პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, არანაკლებ 20 000 პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა. გამოსახულების რადიოლოგიური დამუშავება და გაზომვები. პროგრამის ენა ინგლისური. ბეჭვდა DICOM ფორმატში. კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი.
2.11 | დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy.
2.12 | მართვა: სრულად დისტანციური მართვა საოპერატორო ოთახიდან. მართვის პედალი.
2.13 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
2.14 | აქსესუარები: პაციენტის მოჭიდების და საფიქსაციო საშუალებები.
2.15 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.16 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.17 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა.
3.2 | ფასი.
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 9 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | ახალი მილაკის ფასი
5.2 | ახალი დეტექტორის ფასი (ინტეგრირებული)
5.3 | ახალი გენერატორის ფასი
5.4 | წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
5.5 | წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer