## ანგიოგრაფი MP
#VALUE! | ანგიოგრაფი მონოპლანური
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2021 წ.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ანგიოგრაფი, მონოპლანი, ჭერის ან იატაკის ფიქსაციით. სისტემა უნდა იძლეოდეს პაციენტის თავის სრული 3D სკანირების საშუალებას (360 გრადუსიანი წვდომა).
2.2 | ბაზარზე გამოსვლის წელი: მიუთითეთ.
2.3 | მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: პროტოკოლები მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის (ასაკისა და წონის გათვალისწინებით). ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA). ორგანზომილებიანი ნავიგაცია (2D RoadMap). სამგანზომილებიანი ნავიგაციის რეჟიმი (3D Roadmap / 3D Navigation). რეალურ დროში სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია (3D Real-Time Reconstruction). მაღალი გარჩევადობის მოცულობითი გამოსახულება (Cone Beam CT / CT-like imaging ან მათი ექვივალენტი). სტენტების ვიზუალიზაციის რეალურ დროში გაძლიერების ფუნქცია (Real-time stent enhancement). ცერებრალური ანგიოგრაფია, არტერიოვენოზური მალფორმაციების (AVM) და ანევრიზმების შეფასების პროგრამული მოდულები. ხერხემლის სისხლძარღვოვანი სისტემის კვლევის რეჟიმი. აბდომინალური და პერიფერიული ანგიოქირურგიული პროცედურების რეჟიმები. გულის ინტერვენციული პაკეტი, სეგმენტაციისა და კორონარული არტერიების ანალიზის ფუნქციით. პოზიციონირების სინქრონიზაცია (C-arm follows image და Image follows C-arm ან მათი ექვივალენტური ფუნქციები). ციფრული გადიდება (Digital Zoom) გამოსახულების დეგრადაციის გარეშე. ერთდროული ფლუოროსკოპიისა და სინქრონული გადაღების რეჟიმი ორთავე (ფრონტალურ და ლატერალურ) დეტექტორზე. დოზის მართვისა და შემცირების ავტომატური სისტემა პაციენტის ასაკის, წონისა და ანატომიური ზონის მიხედვით.
2.4 | პოზიციონირება რკალის: ბრუნვის სიჩქარე: 50 - 60 გრადუსი/წმ. (მიუთითეთ). Caudal, Cranial, LAO, RAO (მიუთითეთ გრადუსები).
2.5 | მილაკი: გამოშვების/შეცვლის თარიღი (მეორადის შემთხვევაში). სიმძლავრე: მიუთითეთ kV, mA. სითბოტევადობა: მიუთითეთ MHU. გაგრილების სიჩქარე: მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა: მიუთითეთ mm. გაგრილების ტიპი: მიუთითეთ.
2.6 | დეტექტორი: ბრტყელი, ფიფრული. ზომა: არანაკლებ 30 x 30 cm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). მატრიცის ზომა: 1024 x 1024 px (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). გარჩევითობა: lp/mm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). ელემენტების რაოდენობა: (მიუთითეთ). FOV (L x W) ხედვის არე: cm (მიუთითეთ). კადრის მაქსიმალური სიხშირე: არანაკლებ 30 fps.
2.7 | კოლიმატორი და ფილტრაცია: ავტომატური. ვირტულატური კოლიმაცია. ფილტრი: Al, Cu. (მიუთითეთ რაოდენობა).
2.8 | მაგიდა: ჰორიზონტალურად ლატერალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. ჰორიზონტალურად ლოგნიტუდალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. ვერტიკალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. დახრილობა: არანაკლებ ± 15° მიუთითეთ კუთხეები. ბრუნვა: ± 90° მიუთითეთ კუთხეები. ზედაპირი: მიუთითეთ ზომები W x L cm. პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 200 kg. ხელის, თავის საიმობილიზაციო საშუალებები. ზედაპირის მაგიდა ინსტრუმენტებისთვის.
2.9 | მონიტორები: საპროცედუროს: 1 ცალი 52 ინჩი ან მეტი. საოპერატოროს: 2 ცალი 19 ინჩი ან მეტი
2.1 | პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა. ჩანაწერის კადრობრივი მართვის ფუნქციები. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 65 f/ps (მიუთითეთ). 3D რეკონსტრუქციის დრო ატაუმეყეს 15 წმ. (მიუთითეთ). პროგრამის ენა ინგლისური. მეხსიერება არანაკლებ 1Tb. მონიტორი (Medical Grade) ორი ცალი 19 დიუმი ან მეტი. (მიუთითეთ).
2.11 | მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი, კონსოლი, დისტანციური პულტი, უმჯობესია სენსორული ეკრანი.
2.12 | დამატებითი სამუშაო სადგური (Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. 3D reconstruction and visualization, Bone Xpress, Aortic Valve Guidance, Automatic segmentation and navigation, stant measurments. (მიუთითეთ პროგრამების სრული ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. მონაცემთა ბაზის ტევადობა არანაკლებ 1Tb.
2.13 | დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy.
2.14 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
2.15 | აქსესუარები: პაციენტის საფიქსაციო საშუალებები. კალიბრაციის და გამოსახულების ხარისხის კონტროლის ფანტომები.
2.16 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.17 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.18 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | ახალი მილაკის ფასი
5.2 | ახალი დეტექტორის ფასი
5.3 | წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
5.4 | წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
5.5 | პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
5.6 | ინჟექტორი: შპრიცების გათბობის ფუნქცია. აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)

## ანგიოგრაფი BP
#VALUE! | ანგიოგრაფი ბიპლანური
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2021 წ.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ანგიოგრაფი, ბიპლანი, ჭერის და/ან იატაკის ფიქსაციით. ლატერალური რკალის პარკირების ფუნქციით, სამუშაო არეალის სრულად გასათავისუფლებლად ერთი რკალით მუშაობის შემთხვევაში. სისტემა უნდა იძლეოდეს პაციენტის თავის სრული 3D სკანირების საშუალებას (360 გრადუსიანი წვდომა).
2.2 | ბაზარზე გამოსვლის წელი: მიუთითეთ.
2.3 | მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: პროტოკოლები მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის (ასაკისა და წონის გათვალისწინებით). ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA). ორგანზომილებიანი ნავიგაცია (2D RoadMap). სამგანზომილებიანი ნავიგაციის რეჟიმი (3D Roadmap / 3D Navigation). რეალურ დროში სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია (3D Real-Time Reconstruction). მაღალი გარჩევადობის მოცულობითი გამოსახულება (Cone Beam CT / CT-like imaging ან მათი ექვივალენტი). სტენტების ვიზუალიზაციის რეალურ დროში გაძლიერების ფუნქცია (Real-time stent enhancement). ცერებრალური ანგიოგრაფია, არტერიოვენოზური მალფორმაციების (AVM) და ანევრიზმების შეფასების პროგრამული მოდულები. ხერხემლის სისხლძარღვოვანი სისტემის კვლევის რეჟიმი. აბდომინალური და პერიფერიული ანგიოქირურგიული პროცედურების რეჟიმები. გულის ინტერვენციული პაკეტი, სეგმენტაციისა და კორონარული არტერიების ანალიზის ფუნქციით. პოზიციონირების სინქრონიზაცია (C-arm follows image და Image follows C-arm ან მათი ექვივალენტური ფუნქციები). ციფრული გადიდება (Digital Zoom) გამოსახულების დეგრადაციის გარეშე. ერთდროული ფლუოროსკოპიისა და სინქრონული გადაღების რეჟიმი ორთავე (ფრონტალურ და ლატერალურ) დეტექტორზე. დოზის მართვისა და შემცირების ავტომატური სისტემა პაციენტის ასაკის, წონისა და ანატომიური ზონის მიხედვით.
2.4 | პოზიციონირება ფრონტალური რკალის: ბრუნვის სიჩქარე: 50 - 60 გრადუსი/წმ. (მიუთითეთ). Caudal, Cranial, LAO, RAO (მიუთითეთ გრადუსები).
2.5 | პოზიციონირება ლატერალური რკალის: ბრუნვის სიჩქარე: 40 - 60 გრადუსი/წმ. (მიუთითეთ). Caudal, Cranial, LAO, RAO (მიუთითეთ გრადუსები).
2.6 | მილაკი ფრონტალური: გამოშვების/შეცვლის თარიღი (მეორადის შემთხვევაში). სიმძლავრე: მიუთითეთ kV, mA. სითბოტევადობა: მიუთითეთ MHU. გაგრილების სიჩქარე: მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა: მიუთითეთ mm. გაგრილების ტიპი: მიუთითეთ.
2.7 | მილაკი ლატერალური: გამოშვების/შეცვლის თარიღი (მეორადის შემთხვევაში). სიმძლავრე: მიუთითეთ kV, mA. სითბოტევადობა: მიუთითეთ MHU. გაგრილების სიჩქარე: მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა: მიუთითეთ mm. გაგრილების ტიპი: მიუთითეთ.
2.8 | დეტექტორი ფრონტალური: ბრტყელი, ფიფრული. ზომა: არანაკლებ 30 x 30 cm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). მატრიცის ზომა: 1024 x 1024 px (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). გარჩევითობა: lp/mm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). ელემენტების რაოდენობა: (მიუთითეთ). FOV (L x W) ხედვის არე: cm (მიუთითეთ). კადრის მაქსიმალური სიხშირე: არანაკლებ 30 fps.
2.9 | დეტექტორი ლატერალური: ბრტყელი, ფიფრული. ზომა: არანაკლებ 20 x 20 cm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). მატრიცის ზომა: 1024 x 1024 px (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). გარჩევითობა: lp/mm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა). ელემენტების რაოდენობა: (მიუთითეთ). FOV (L x W) ხედვის არე: cm (მიუთითეთ). კადრის მაქსიმალური სიხშირე: არანაკლებ 30 fps.
2.1 | კოლიმატორი და ფილტრაცია: ავტომატური. ვირტულატური კოლიმაცია. ფილტრი: Al, Cu. (მიუთითეთ რაოდენობა).
2.11 | მაგიდა: ჰორიზონტალურად ლატერალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. ჰორიზონტალურად ლოგნიტუდალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. ვერტიკალური მოძრაობა: მიუთითეთ დიაპაზონი cm. დახრილობა: არანაკლებ ± 15° მიუთითეთ კუთხეები. ბრუნვა: ± 90° მიუთითეთ კუთხეები. ზედაპირი: მიუთითეთ ზომები W x L cm. პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 200 kg. ხელის, თავის საიმობილიზაციო საშუალებები. ზედაპირის მაგიდა ინსტრუმენტებისთვის.
2.12 | მონიტორები: საპროცედუროს: 1 ცალი 52 ინჩი ან მეტი. საოპერატოროს: 2 ცალი 19 ინჩი ან მეტი
2.13 | პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა. ჩანაწერის კადრობრივი მართვის ფუნქციები. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 65 f/ps (მიუთითეთ). 3D რეკონსტრუქციის დრო ატაუმეყეს 15 წმ. (მიუთითეთ). პროგრამის ენა ინგლისური. მეხსიერება არანაკლებ 1Tb. მონიტორი (Medical Grade) ორი ცალი 19 დიუმი ან მეტი. (მიუთითეთ).
2.14 | მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი, კონსოლი, დისტანციური პულტი, უმჯობესია სენსორული ეკრანი.
2.15 | დამატებითი სამუშაო სადგური (Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. 3D reconstruction and visualization, Bone Xpress, Aortic Valve Guidance, Automatic segmentation and navigation, stant measurments. (მიუთითეთ პროგრამების სრული ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. მონაცემთა ბაზის ტევადობა არანაკლებ 1Tb.
2.16 | დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy.
2.17 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
2.18 | აქსესუარები: პაციენტის საფიქსაციო საშუალებები. კალიბრაციის და გამოსახულების ხარისხის კონტროლის ფანტომები.
2.19 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.2 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.21 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | ახალი მილაკის ფასი
5.2 | ახალი დეტექტორის ფასი
5.3 | წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
5.4 | წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
5.5 | პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
5.6 | ინჟექტორი: შპრიცების გათბობის ფუნქცია. აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer