## C-ARM რენტგენი
#VALUE! | C-ARM რენტგენი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2020 წ.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | საოპერაციოს C-ARM რენტგენი. სისტემას უნდა შეეძლოს 130 kg + წონის პაციენტის მენჯ-ბარძაყის და მუცლის ღრუს კვლევა. ტრავმატოლოგიური, ანგიოლოგიური, ნეიროქირურგიული, ზოგად ქირურგიული პროცედურებისთვის.
2.2 | გამოსახულების მიმღები: არანაკლებ 12 In
2.3 | მუშაობის რეჟიმები: გრაფია, ფლურო, სინე, იმპულსური. DSA. RoadMap.
2.4 | მონიტორი: არანაკლებ 19 in 2 ცალი, ხედვის კუთხე არანაკლებ: 170°.
2.5 | მანძილი მილაკსა და გამოსახულების გამაძლიერებელს შორის: არანაკლებ 70 cm.
2.6 | ორბიტალური მოძრაობა: არანაკლებ 130°.
2.7 | ანგულაციური მოძრაობა: არანაკლებ 180°.
2.8 | ვერტიკალური რეგულირება: მოტორიზებული, არანაკლებ 25 cm.
2.9 | გენერატორი: არანაკლებ 20 kHz, 2.2 kW.
2.1 | სიმძლავრე ფლურო რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 8 mA.
2.11 | სიმძლავრე გრაფიის რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 20 mA.
2.12 | კადრის სიხშირე: არანაკლებ 25 fps.
2.13 | პულსის ხანგრძლივობა: 50 ms.
2.14 | მილაკის სითბოტევადობა: არანაკლებ 46,000 HU.
2.15 | მილაკის ანოდური გაგრილების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 46,000 HU/MN
2.16 | ფილტრი: არანაკლებ 2.0 mm Al, 0.1 მმ Cu.
2.17 | პროგრამული მხარდაჭერა: ტრავმატოლოგია, ვასკულარული და ნეიროქირურგია ნავიგაციასთან თავსებადობა.
2.18 | დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
2.19 | მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი.
2.2 | მეხსიერება: გამოსახულების შენახვა არანაკლებ 10000 კადრი, გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD ჩამწერი, სასურველია USB.
2.21 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
2.22 | აქსესუარები:
2.23 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.24 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.25 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა.
3.2 | ფასი.
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on L5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer