## სავარძელი(ჰელიო.სკელერი.ბორი)
#VALUE! | სავარძელი(ჰელიო.სკელერი.ბორი)
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტომატოლოგიური სავარძელი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ინტეგრირებული ინსტრუმენტების მოდულით ექიმისთვის, ასისტენტის სამუშაო მოდულით, წყლი ჩარეცხვა/მიწოდებით (გამაღბიბლით), LED განათებით, ბორით, ინტეგრირებული კბილის საწმენდი სკელერით, ორალური კამერა მონიტორით. პაციენტის საყრდენი სახელურები, ექიმის და ასისტენტის საზურგიანი სკამით.
2.2 | განათების და ინსტრუმენტების მოდული: ცენტრალურ ღერძზე განთავსებით, სამივე სიბრტეში მოძრაობით.
2.3 | სავარშელი ვერტიკალური სიმაღლის, საზურგის და ფეხის დახრის რეგულირებით.
2.4 | სავარძელის ვერტიკალური რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 450 - 800 mm
2.5 | სავარძელის დახრის რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 5° - 85°.
2.6 | ზედაპირი: სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, რბილი წყალგაუმტარი ზედაპირი.
2.7 | განათება: LED, არანაკლებ 20 000 Lux, ინტენსივობის რეგულირებით, სენსორული. სასურველია ფერის რეგულირება 5000 - 5700K. სტომატოლოგიური პოლიმერიზაციის
2.8 | ჰელიო სანათი: დროის და სიმძლავრის რეგულირებით. ელემენტზე. ელემენტის მუშაობის დრო არანაკლებ 60 min,გამოსხივების სიმძლავრე: არანაკლებ 1500 mW/cm2
2.9 | ინსტრუმენტების მოდული: ინტეგრირებული ცენტრალურ ღერძზე, სასურველია დამატებითი თარო, ჯამში არანაკლებ 5 ინსტრუმენტის სამაგრით, ჩამონათვალი: აირის და წყლის პისტოლეტი გამათბობლით, მიკრომოტორი, სკელერი(ნაკადის და სიხშირის რეგულირებით და 5 ზომის ბუნიკით), ორი ბუნიკის სამაგრი, ეარ ფლოუ. ასისტენტის მოდული: ამომქაჩი მაღალი და დაბალი წნევის, სამმხრივი შპრიცი აირის პისტოლეტი გამათბობლით.
2.1 | სამუშაო წნევა: 3-6 bar ვაკუმი: 200 -350 mbar
2.11 | სავარძელის დატვირთვა: არანაკლებ 120 kg.
2.12 | სავარძელის მართვა: ფეხის მულტიფუნქციური პედალი(ყველა მხრიდან მიდგომის შესაძლებლობით) და ხელის ღილაკები, არანაკლებ 3 პოზიციის მახსოვრობა.
2.13 | ინტეგრირებული სტომატოლოგიური სკალერი, ავტონომიური. კბილის ნადების წმენდისთვის • ტიპი: • თავაკის რხევის სიხშირე: • თავაკის რხევის ამპლიტუდა: • სითხის მიწოდების წნევა: • სითხის კონტეინერის მოცულობა: • თავაკების რაოდენობა, ჩამონათვალი: • მართვა: პედალი, ხელის ღილაკები
2.14 | ბორმანქანა სხვადასხვა ტიპის (FG, RA, HP), მასალის (ვოლფრამის კარბიდი, ბრილიანტი, ფოლადი), თავის ფორმისა და ზომის მიხედვით.
2.15 | აქსესუარები:
2.16 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.17 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.18 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის სპეციფიკაციების დეტალური ბროშურა. დამატებითი ოპციების და ფერის შესარჩევად.
5.2 | სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## გამათეთრებელი აპარატი
#VALUE! | გამათეთრებელი აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კბილების გამათეთრებელი აპარატი
2.2 | LED-ის ტიპი: მაღალი სიმძლავრის ცივი ლურჯი LED სინათლე (4-დან 12 LED ნათურამდე).
2.3 | სინათლის ინტენსივობა: მაღალი სიმკვრივე, 6000 მვტ/სმ²-ზე მეტი
2.4 | ტალღის სიგრძე: 420 ნმ - 490 ნმ (ლურჯი სინათლის დიაპაზონი).
2.5 | დამატებითი მახასიათებლები: წითელი სინათლე (620-640 ნმ) ღრძილების დასამშვიდებლად.
2.6 | სიცოცხლის ხანგრძლივობა: >50,000 საათი.
2.7 | რეგულირებადი ტაიმერი: 1-30 წუთი, ჩვეულებრივ 5 წუთიანი ინტერვალებით, რაც საშუალებას იძლევა პაციენტის სხვადასხვა საჭიროებას მოერგოს.
2.8 | მართვის პანელი: ციფრული დისპლეი, სენსორული ეკრანით, აუდიო უკუკავშირით (სიგნალები), როდესაც დრო ამოიწურება.
2.9 | მუშაობის რეჟიმები: უწყვეტი გამომავალი ან პულსირებადი გათეთრება, ინტენსივობის პარამეტრებით (მაგ., 100%, 80%, 60% სიმძლავრე).
2.1 | ტიპი: მობილური იატაკზე დასადგამი მოდელი. რეგულირებადი მკლავი: მოქნილი (360 გრადუსით მბრუნავი) სინათლის ნებისმიერი კუთხით განსათავსებლად.
2.11 | გაგრილების სისტემა: ჩაშენებული ვენტილატორები სითბოს გამომუშავების შესამცირებლად, პაციენტის კომფორტის უზრუნველსაყოფად და LED-ის სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად.
2.12 | ბაზა: სტაბილური ბაზა ჩამკეტი ბორბლებით ოთახებს შორის მარტივი მანევრირებისთვის.
2.13 | დამცავი აღჭურვილობა: მოიცავს დამცავ სათვალეებს (ჩვეულებრივ 2-3 წყვილი) და სილიკონის პირის ღრუს დამჭერებს
2.14 | ერთჯერადი გარსები: ბევრ მოდელს მოყვება ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი გარსები ჯვარედინი ინფექციის თავიდან ასაცილებლად.
2.15 | თერმული დაცვა: შექმნილია სითბოს გამომუშავების მინიმიზაციისთვის, რათა თავიდან აიცილოს კბილების ჰიპერმგრძნობელობა.
2.16 | მაქსიმალური სამუშაო რადიუსი: ზოგადად დაახლოებით 38-50 სმ.
2.17 | აქსესუარები:
2.18 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.19 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.2 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## ეარფლოუს აპარატი (AIR PROPHY)
#VALUE! | ეარფლოუს აპარატი (AIR PROPHY)
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტომატოლოგიური პოლირების აპარატი, სამუშაო კომპლექტი
2.2 | ტიპი: სითხის და აირის ნაკადით პოლირება. წყლის წნევის დიაპაზონი 0.5 - 5 bar. აირის წნევის დიაპაზონი 2 - 5 bar
2.3 | მრავალჯერადი თავაკების რაოდენობა: არანაკლებ 2
2.4 | წყლის ნაკადის სიჩქარე: > 30 მლ/წთ.
2.5 | ფხვნილის ნაკადის სიჩქარე: 2გ-3გ/წთ.
2.6 | 360 გრადუსიანი ბრუნვა: ძნელად მისადგომ ადგილებში წვდომის გასაუმჯობესებლად.
2.7 | საქშენის ვარიანტები: ხელმისაწვდომია სხვადასხვა კუთხით (მაგ., 60°, 80°, 120°) სუპრაგინგვალური და ღრძილქვეშა (პერიო) გამოყენებისთვის.
2.8 | ფხვნილის კამერა: ხშირად გამჭვირვალე, რაც საშუალებას იძლევა ფხვნილის დონის მარტივი მონიტორინგის.
2.9 | შეწოვის/უკუდინების საწინააღმდეგო: სპეციალიზებული დიზაინი, რათა არ მოხდეს ფხვნილისა და წყლის გაჭედვა მოწყობილობაში ან სავარძლლის წყლის მილებში მოხვედრა.
2.1 | ერგონომიკა: კომპაქტური, დაბალანსებული და მსუბუქი, ხელის დაღლილობის შესამცირებლად.
2.11 | ფხვნილები: თავსებადია სტანდარტულ ნატრიუმის ბიკარბონატთან (დაახლოებით 60–70 მკმ ნაწილაკები) ლაქების მოსაშორებლად და გლიცინთან ან კალციუმის კარბონატთან ნაზი, ღრძილქვეშა წმენდისთვის.
2.12 | საქშენს შორის მანძილი: საქშენი, როგორც წესი, კბილის ზედაპირიდან 3-4 მმ-ის დაშორებით, ზედაპირის მიხედვით, სხვადასხვა კუთხით (მაგ., 60-90°) .
2.13 | აქსესუარები:
2.14 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.15 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.16 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## ელექტრო დანა
#VALUE! | ელექტრო დანა
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტომატოლოგიური ელექტრო დანა მაღალი სიხშირის (1.2–4 MHz) მონოპოლარული მოწყობილობა, 30–100 ვატი სიმძლავრით
2.2 | სამუშაო სიხშირე: 1.2 MHz-დან 4 MHz-მდე (რადიო სიხშირე).
2.3 | გამომავალი სიმძლავრე: ჭრა: 30W – 120W. კოაგულაცია: 30W – 70W.
2.4 | ტალღის ფორმები: უწყვეტი (ჭრა) და შეწყვეტილი/დამპირებული (კოაგულაცია).
2.5 | ფუნქციები: სპეციალურi რეჟიმებi ჭრისთვის, კოაგულაციის/გაჭრისთვის (შერევა) და კოაგულაციისთვის.
2.6 | ელექტროდები: ურთიერთშემცვლელი, ავტოკლავირებადი ელექტროდები (მაგ., სწორი მავთული, მარყუჟი, ბურთულა).
2.7 | უსაფრთხოების მახასიათებლები: ინდიფერენტული ფირფიტა (ნეიტრალური ელექტროდი/დამიწების ფირფიტა) და ფეხის კონტროლი.
2.8 | აქსესუარები: ფეხის პედალი/ჩამრთველი. ჰენდპისი (ელექტროდის დამჭერი). აქტიური ელექტროდები (მრავალი ფორმის ნაკრები). ინდიფერენტული ფირფიტა (პაციენტის დამიწება).
2.9 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.1 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.11 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## ვიზიოგრაფი
#VALUE! | ვიზიოგრაფი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | დენტალური რენტგენი (ვიზიოგრაფი), ციფრული დეტექტორით. მობილური გადაადგილებად გორგოლაჭებზე.
2.2 | მილაკი: 70 kV, 8 mA რეგულირებადი
2.3 | ფოკუსის დიამეტრი: არაუმეტეს 0.7 mm
2.4 | ფილტრაცია: არანაკლებ 2 mm Al 70 kV ზე
2.5 | კოლიმატორი(კონუსი): ცილინდრული, ოთხკუთხა
2.6 | გენერატორი: მაღალსიხშირული არანაკლებ 300 kHz
2.7 | ჰორიზონტალური მკლავის სიგrძე: არანაკლებ 800 mm
2.8 | დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
2.9 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM, PACS, Worklist
2.1 | ვიზიოგრაფი: USB CMOS ზონდი, საშუალო ზომა 30 x 40 mm. გარჩევითობა არანაკლებ 15 lp/mm. კავშირის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 3 m, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამის უვადო ლიცენზია, პროგრამის სერვის კოდები. ზონდის ჩასადები არანაკლებ 10 კომპლექტი. (მიუთითეთ პროგრამისთვის საჭირო კომპიუტერის მონაცემები).
2.11 | მართვა: ხელის ჯოისტიკი
2.12 | აქსესუარები:
2.13 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. მობილური, გორგოლაჭებზე. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.14 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის სპეციფიკაციების დეტალური ბროშურა. დამატებითი ოპციების შესარჩევად.
5.2 | სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## კომპრესორი
#VALUE! | სტომატოლოგიური კაბინეტის აირის კომპრესორი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი:
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტომატოლოგიური კაბინეტის შეკუმშული აირის კომპრესორი, ერთდროულად ორი სავარძელის დაერთების შესაძლებლობით.
2.2 | წარმადობა: არანაკლებ 140 L/Min
2.3 | სამუშაო წნევა: 3 - 8 bar
2.4 | რეზერვუარის მოცულობა: არანაკლებ 50 L
2.5 | ფილტრაციის სისტემა: ზეთის, მტვრის ნაწილაკების და ტენის მოცილება
2.6 | გამაშრობელი: მიუთითეთ ტიპი
2.7 | ხმაურის დონე: არაუმეტეს 65 db
2.8 | კორპუსი: იოლად გადაადგილებადი. საურველია დახურული კორპუსი.
2.9 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სისტემოს ინსტალაცია ორი სტომატოლოგიური სავარძელისთვის. სახარჯი მასალების ჩათვლით.
5.2 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## ქირურგიული გამწოვი
#VALUE! | ქირურგიული გამწოვი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ქირურგიული გამწოვი
2.2 | სიმძლავრე: 280-300 ვატი
2.3 | მაქსიმალური ვაკუუმი: -110mbar დან-160mbar
2.4 | ხმაურის დონე: < 50dB (დაბალი ხმაური)
2.5 | პორტაბელურობა: მობილური მოწყობილობა, ჩამკეტი ბორბლებით.
2.6 | მართვა: როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი შეწოვის რეჟიმები, რომლებიც კონტროლდება სენსორული პანელის და ფეხის პედლის საშუალებით.
2.7 | მოვლა: დიდი ტევადობის კანალიზაციის შესანახი ავზი ადვილად მოხსნადი.
2.8 | სტერილიზება: ფილტრების ამოღება და მარტივი სტერილიზაცია.
2.9 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## ორალ სკანერი
#VALUE! | ორალური სკანერი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ორალ სკანერი
2.2 | სტერილიზაცია: ავტოკლავირებადი (ჩვეულებრივ 100–150-ჯერ).
2.3 | დაბინდვის საწინააღმდეგო: აქტიურად გაცხელებული წვერები პირის ღრუში დაბინდვის თავიდან ასაცილებლად.
2.4 | ზომის ვარიანტები: სტანდარტული და მინი/პედიატრიულ წვერებს.
2.5 | მართვა: დისტანციური მართვა ღილაკით ან სენსორული პანელით
2.6 | პრინციპი: სტრუქტურირებული სინათლე (ვიდეო) ან წითელი/მწვანე/ლურჯი ლაზერები.
2.7 | სიზუსტე (ერთი კბილი): მაღალი სიზუსტე, ~10μm–20μm სიზუსტით
2.8 | სრული რკალის სიზუსტე: <100μm.
2.9 | სკანირების სიღრმე: 15 მმ-დან 25 მმ-მდე+, რაც საშუალებას იძლევა ღრმა ღრძილების ქვეშ არსებული კიდეების სკანირების.
2.1 | სრული რკალის სკანირების დრო: 1–2 წუთზე ნაკლები.
2.11 | ფერადი გამოსახულება: 10-ბიტიანი ან მაღალი გარჩევადობის ნამდვილი ფერი რეალისტური ტექსტურის რუკისთვის.
2.12 | გამომავალი ფორმატები: ღია სისტემა, რომელიც მხარს უჭერს .STL, .OBJ, .PLY. ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციონალობა: ავტომატური სკანირების ალგორითმები, რომლებიც აშორებენ ისეთ არტეფაქტებს, როგორიცაა ენა, ლოყები.
2.13 | გაფართოებული მოდულები: იმპლანტის სკანირება: სპეციალიზებული სკანირების სხეულის გასწორება. დინამიური ჩაკბეჩვის სკანირება: ნაკბენის რეგისტრაციის მრავალი ვარიანტი. პირის ღრუს ჯანმრთელობის ანგარიში: ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული კარიესის აღმოჩენა და ორთოდონტიული სიმულაცია.
2.14 | კავშირი: USB 3.0/3.2 Type-C (plug-and-play).
2.15 | ელემენტის ხანგრძლივობა: დაახლოებით 1 საათი უწყვეტი სკანირება (~3 დამატებითი ელემენტი).
2.16 | კომპიუტერის მოთხოვნები : • პროცესორი: Intel Core i7-12700H ან უფრო მაღალი. • გრაფიკული პროცესორი: NVIDIA RTX 3060/4060 ან უფრო მაღალი. • ოპერატიული მეხსიერება: 32 GB ან უფრო მაღალი. • მეხსიერება: 512 GB SSD ან 1 ტბ SSD. • ოპერაციული სისტემა: Windows 10/11 Professional 64-bit.
2.17 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.18 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.19 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## EMS - ს აპარატი
#VALUE! | კბილის საწმენდი კომბინირებული აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კბილის საწმენდი კომბინირებული აპარატი
2.2 | წყლის მიწოდების წნევა: 2-დან 5 ბარამდე (200-დან 500 კპა-მდე)
2.3 | შეკუმშული ჰაერის მიწოდება: 4.5-დან 7 ბარამდე (450-დან 700 კპა-მდე)
2.4 | ჰენდპისის სტერილიზაცია: 1000-ზე მეტი ციკლი
2.5 | PIEZON NO PAIN ტექნოლოგია: მუშაობს წამში 32,000 წრფივი რხევით, ადაპტირდება გამოყენებული ძალის მიხედვით პაციენტის კომფორტისთვის.
2.6 | წყლის გათბობის სისტემა: აღჭურვილია წყლის ტემპერატურის რეგულირების 5 დონით (გაუცხელებელი, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C).
2.7 | ჰაერის ნაკადის ტექნოლოგია: იყენებს AIRFLOW® MAX სახელურს ბიოაპკის, ლაქების და ახალგაზრდა ქვების მოსაშორებლად ღრძილქვეშა და ღრძილქვეშა მიდამოებში.
2.8 | Perioflow ტექნოლოგია: უზრუნველყოფს ჯიბეებზე (4-9 მმ) მინიმალურად ინვაზიურ წვდომას ბიოაპკის მოსაშორებლად. ფხვნილის სისტემა: იყენებს PLUS ფხვნილს (14μm მარცვლეული) მაღალი სიზუსტის, მინიმალურად ინვაზიური წმენდისთვის და CLASSIC ფხვნილს (40μm) უფრო ძლიერი ლაქებისთვის.
2.9 | ფეხის პედალი: უსადენო Bluetooth პედალი "Boost" რეჟიმით გაზრდილი სიმძლავრისთვის.
2.1 | მოვლა: აღჭურვილია ინტეგრირებული "ღამის გამწმენდის" ბოთლით წყლის ხაზის ავტომატური წმენდისა და დეზინფექციისთვის.
2.11 | კომპონენტები: AIRFLOW® პროფილაქტიკის მთავარი ბლოკი,AIRFLOW® სახელურის კაბელი (EM-145) და PIEZON® სახელურის კაბელი (EM-146),PIEZON® ბოთლი (800 მლ) და PLUS/CLASSIC ფხვნილის კამერები, უკაბელო Boost პედალი,ბიოფილმის გამჟღავნების ყუთი
2.12 | აქსესუარები:
2.13 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.14 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## refine PTX
#VALUE! | კბილის საწმენდი კომბინირებული აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კბილის საწმენდი კომბინირებული აპარატი refine PTX ულტრაბგერითი სკალირებისა და ჰაერით გაპრიალების სისტემა, პერიოდონტალური მკურნალობა, სკალირება, ენდოდონტია და აეროდონტიული პოლირება.
2.2 | ჰაერით გაპრიალება: 0.1 გ/წთ - 8 გ/წთ ფხვნილის გამომუშავება ძაბრისებრი ფხვნილის კამერით ერთგვაროვანი შესხურებისთვის, ღრძილქვეშა მკურნალობისთვის.
2.3 | ულტრაბგერითი სკალირება: 30 კჰც ± 5 კჰც სიხშირე მაღალი ხარისხის გაჭედვის საწინააღმდეგო სისტემით.
2.4 | სახელურები: მოსახსნელი LED სახელური (HY-2L) სკალირებისთვის და სპეციალური ერგონომიული სახელური (XP-1) ჰაერით გაპრიალებისთვის.
2.5 | მართვა: ჭკვიანი LCD სენსორული ეკრანი და ინტელექტუალური წყლის ტემპერატურის კონტროლი.
2.6 | პედლები: უსადენო მრავალფუნქციური Bluetooth 5.0 პედლები ავტომატური რეჟიმის იდენტიფიკაციით.
2.7 | წნევა: 5.5 ბარი - 7.5 ბარი (0.55 მპა - 0.75 მპა) ჰაერის წნევა.
2.8 | წყლის სისტემა: პაციენტის კომფორტისთვის უზრუნველყოფს გათბობას, 800 მლ წყლის ბოთლით.
2.9 | აქსესუარები: მოყვება სკალირების რამდენიმე თავი (G4, P1, P3 და ა.შ.), სტერილიზაციის ყუთები და ბრუნვის მომენტის გასაღები.
2.1 | თავსებადობა: XP-1 სახელური თავსებადია EMS AIR-FLOW სისტემებთან
2.11 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.12 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.13 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## ინსტრუმენტების გამრეცხი
#VALUE! | ინსტრუმენტების გამრეცხი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების გამრეცხი
2.2 | კამერის ტევადობა: 60 ლიტრი ან მეტი
2.3 | რეცხვის ტემპერატურა: რეგულირებადი, 93°C–99°C-მდე.
2.4 | მასალა: AISI 316L უჟანგავი ფოლადის კამერები
2.5 | ტუმბოს სიმძლავრე: 260-500ლიტრი\წუთში
2.6 | წყალმომარაგება: საჭიროა ცხელი, ცივი და დემინერალიზებული წყალი.
2.7 | დოზირება: ავტომატური სითხის დისპენსერები (პერისტალტიკური ტუმბოები) სარეცხი საშუალებისა და დეზინფექტორისთვის
2.8 | ფერმენტებთან თავსებადობა: გამოყენებული სარეცხი საშუალებები, ფერმენტული ან მრავალფერმენტულია ბიოაპკისა და ცილების სპეციფიკურად დასაშლელად.
2.9 | დაკავშირება: USB, RS232 ან Ethernet მონაცემთა მონიტორინგისა და შენახვისთვის.
2.1 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.11 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.12 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | წარმოადგინეთ პროდუქციის სპეციფუკაციების და საინსტალაციო დეტალური ბროშურა

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer