საავტომობილო ელექტრონული სასწორის (მიწოდება-მონტაჟით) შესყიდვა.

1.2 საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

საავტომობილო ელექტრონული სასწორი - 2 ერთეული.

საავტომობილო სასწორის ძირითადი მახასიათებლები:

აწონვის მაქსიმალური ზღვარი 60 000 კგ.
აწონვის ქვედა ზღვარი 400 კგ.
დასაშვები ცდომილება/ დისკრეტი 20 კგ.
მაქსიმალური დასაშვები ჭარბდატვირთვა არანაკლებ 120%.
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი არანაკლებ -40 - +80 ცელსიუს გრადუსი.
თითო ტენზოგადამცემზე აწონვის ზედა ზღვარი არანაკლებ 20 000 კგ.
ტენზოგადამცემის ძირითადი შემადგენლობა - ფოლადი.
ტენზოგადამცემის დაცვის კლასი IP 68 ან IP 69k.
ელ.კვება 220 ვ.
კომუნიკაცია/პორტები RS 232.
ტვირთმიმღები პლათფორმა- მეტალის კონსტრუქცია (დამზადებული: პლათფორმის ლითონის ფურცლის სისქე არანაკლებ - 10მმ. სტრუქტურული შედგენილი კოჭების სისქე არნაკლებ - 20მმ).

ტვირთმიმღები პლათფორმის ზომები:
სიგრძე - 18 (+/-3%) მ
სიგანე - 3 (+/-3%) მ
სიმაღლე - 0.4 მ-დან 0.56 მ-მდე
სასწორის პლატფორმას უნდა ჰქონდეს რკინის დამცავი ჯებირები.
ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედების შემთხვევაში სასწორი არ უნდა გამოდიოდეს მწყობრიდან.
სასწორის კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ქართულენოვანი, მონაცემების დამახსოვრების, ამობეჭდვის, ძებნის და ფილტრაციის ფუნქციით.
RS 232 კომუნიკაციის არხში მონაცემები უნდა მოდიოდეს დაუშიფრავად.
შესაძლებელი უნდა იყოს მოსული მონაცემების გამოყენება კორპორაციულ პროგრამაში.
გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა დროებით სარგებლობაში უნდა გადმოგვცეს სასწორის სიმულატორი,ტერმინალი და დამაკავშირებელი კაბელი-20 სამუშაო დღით.


სასწორის შემადგენლობა

ტვირთმიმღები პლატფორმა 18X3 (+/-3%) მ
ტენზოგადამცემი - არანაკლებ 8 ცალი
ტენზოგადამცემის სამაგრი მოწყობილობა - არანაკლებ 8 ცალი
ტენზოგამაცმემების შემკრები მოწყობილობა - 1 ცალი
ციფრული გარდამქმნელი - 1 ცალი
პერსონალური კომპიუეტის კომპლექტი - 1 ცალი
გარე ჩვენების მონიტორი - 1 ცალი

ტენზოგადამცემის მახასიათებლები
აწოვის ზედა ზღვარი არანაკლებ 20 ტონა
მაქსიმალური უსაფრთხო დატვირთვა არანაკლებ 150%
მაქსიმალური უსაფრთხო გვერდითი დატვირთვა არანაკლებ 100%
მაქსიმალური დატვირთვა არანაკლებ 300%
ტენზომეტრის დაცვის კლასი (EN60529) - IP 68 ან IP 69k
ტენზოგადამცემის კაბელის სიგრძე - არანაკლებ15 მ
ტენზოგადამცემის კაბელის დიამეტრი - არანაკლე 6,5 მმ
ტენზოგადამცემის წონა - არანაკლებ 10 კგ
სამუშაო ტემპერატურული ინტერვალი არანაკლებ -40 +80 გრადუსი ცელსიუსი.

ტენზოგადამცემის სამაგრი მოწყობილობა
შემადგებლობა: ინდუსტრიული კაუჩუკის, რეზინისა და ფოლადის მრავალშრიანი - ამორტიზაციის ფუნქციით.

ციფრული გარდამქმნელი/ წონის ინდიკატორი
მყარი ალუმინის კორპუსი, სამაგიდო/საოფისე გამოყენებისთვის.
6 ციფრიანი LED წონის ჩვენება.
მტვრისა და ტენიანობის საწინააღმდეგო მემბრანა.
ტარირებისა და განულების ღილაკები.
RS 232 კომუნიკაციის პორტი.
სიზუსტის კლასი (OIML სერთიფიცირებული) - 6000d III კლასი ან ≤10 000 (class III)
ავტომატური განულება და სტაბილურობა - 1.2ppm/C ან ≤ 2 ppm / oC
წონის აღქმის სიხშირე - 6-100 Hz ან 6.25-100 Hz.
სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ -10 +40 გრადუსი ცელსიული
ციფრული გარდამქმნელის წონა არნაკლებ 1,5 კგ.
ფუნდამენტი სპეციალური, ფილა - კოლონური ტიპის.

შენიშვნა:
1. მიმწოდებლის მიერ უნდა მომზადდეს რკინა-ბეტონის ფუნდამენტი და ასასვლელი პანდუსები საავტომობილო სასწორისთვის ორივე მხრიდან, სასწორის მწარმოებლის მიერ შედგენილი ნახაზების მიხედვით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაატაროს საავტომობილო სასწორის მექანიკური და ელექტრონული მონტაჟი, ტესტირება, საკალიბრაციო სამუშაოების და სასერთიფიკაციო მომსახურება, მოიპოვოს აკრედიტირებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული „დაკალიბრების სერთიფიკატი“ სასწორის ვარგისიანობის და სიზუსტის შესახებ.
3. საავტომობილო სასწორი უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი.

საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

სასწორის მიწოდება-მონტაჟი მიმწოდებელმა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 45 სამუშაო დღის ვადაში.

საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

სასწორის მიწოდება-მონტაჟი მიმწოდებელმა უნდა განახორიელოს 2 (ორი) ერთეულის, ქ. რუსთავში....................................,

მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ

შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადაა არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი.სწორი ექსპლუატაციის შემთხვევაში საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში პრეტენდენტი ვალდებულებია შეცვალოს ქარხნული დეფექტის მქონე დაზიანებული ტექნიკა საკუთარი ხარჯებით.საგარანტიო ინსპექტირება ჩატარდება შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 36 საათისა, ხოლო მომსახურება არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

მოთხოვნა შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშანთან, პატენტთან, მოდელთან, წარმოშობის წყაროსთან ან/და მწარმოებელთან დაკავშირებით

პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შესყიდვის ობიექტის წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია ან ბრენდის დასახელება და ასევე, მოდელი.

აღნიშნული ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია არანაკლებ 2 (ორი) ერთეული საავტომობილო ელექტრონული სასწორის საქართველოში მიწოდების შესახებ. გამოცდილება უნდა დასტურდებოდეს:
1) ხელშეკრულებებით;
2) წარმოდგენილი ხელშეკრულებების მიღება-ჩაბარების აქტებით ან/და ანგარიშ-ფაქტურებით ან/და სასაქონლო ზედნადებებით;

მოთხოვნა ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტების შესახებ

მწარმოებელი ქარხნის სერთიფიკატი - TS EN ISO 9001;
აპარატურის სერთიფიკატი - NAWI MODULE D ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014/31/EU დირექტივა 26/2/2014 არაავტომატური ასაწონი ინსტრუმენტების შესახებ.
შეფასების სერთიფიკატი ციფრულ გარდამქმნელზე, OIML R 76 სერთიფიკატი ციფრულ გარდამქმნელზე,
R60 ტესტირების სერთიფიკატი ტენზოგადამცემზე, EU Type Examination Certificate (ტიპის გამოცდის სერთიფიკატი) სასწორის მწონავი ელექტრონული ნაწილების სერთიფიკატი.
მეტალის კლასი S235JR;

მიმწოდებელი ვალდებულია: შემსყიდველი ორგანიზაციის პერსონალს (მწონავ ოპერატორებს) ჩაუტაროს ტრენინგი.

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, მიღება - ჩაბარების აქტის შესაბამისად.

კვალიფიციური, ოპერატიული და სრულყოფილი საგარანტიო მომსახურების

შესასრულებლად კომპანიას საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს სერთიფიცირებული ეტალონური გირები (არანაკლებ სასწორის მაქსიმალური წონის 10 %), საგარანტიო შემთხვევის დადგომისას საკალიბრაციო მომსახურება (რომელიც შედის საგარანტიო მომსახურებაში ) უნდა ჩატარდეს ოპერატიულად და მეტროლოგიური ნორმების სრულად გათვალისწინებით.