## იაგ ლაზერი
#VALUE! | იაგ ლაზერი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | კომბინირებული YAG და SLT ლაზერული სისტემა. კაფსულოტომიის, ირიდოტომიის და სელექციური ლაზერული ტრაბეკულოპლასტიკის (SLT) პროცედურებისთვის.
2.2 | YAG ლაზერი: ტალღის სიგრძე 1064 ნმ. მუშაობის რეჟიმი Q-switched (პულსური). ოპტიკური დაშლის (Breakdown) ზღურბლი ≤ 0.4 მჯ (ჰაერში). ერთჯერადი პულსი (Single pulse), დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 - 10 მჯ (რეგულირებადი). ორმაგი (Double) და სამმაგი (Triple) პულსის რეჟიმების მხარდაჭერა (მაქსიმალური ჯამური ენერგია ≥ 25 მჯ). ენერგიის რეგულირების მინიმალური ბიჯი არაუმეტეს 0.1 მჯ. პულსის ხანგრძლივობა 3 - 4 ნწ. ლაზერული ლაქის ზომა ≤ 10 მკმ (მიკრონი). ფოკუსის წანაცვლება (Focus Shift / Offset) რეგულირებადი, წინა და უკანა მიმართულებით, დიაპაზონი არანაკლებ წინა 150 მკმ-დან უკანა 150 მკმ-მდე (გლუვი რეგულირებით).
2.3 | SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) ლაზერი: ტალღის სიგრძე 532 ნმ (მწვანე, Frequency-doubled YAG). პულსის ენერგია, დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 -2.0 მჯ (რეგულირებადი). პულსის ხანგრძლივობა, დიაპაზონი არანაკლებ3 - 5 ნწმ (რეგულირებადი). ლაქის ფიქსირებული ზომა 400 მკმ.
2.4 | სამიზნე სხივი (Aiming Beam): წითელი დიოდური ლაზერი (ტალღის სიგრძე 635 - 670 ნმ. ფოკუსირების სისტემა ორმაგი სხივის კონვერგენცია (Dual beam) ან კოაქსიალური სისტემა ზუსტი ფოკუსირებისთვის.
2.5 | ინტეგრირებული ნაპრალოვანი სანათი (Slit Lamp): განათების ტიპი LED ან ჰალოგენური, ქვედა ან ზედა განათების წყაროთი. გადიდება საფეხურებრივი (არანაკლებ 3 ან 5 საფეხური, მაგ. 10x, 16x, 25x) ან მზარდი (Zoom).
2.6 | ექიმის დამცავი ფილტრი: ავტომატური (მექანიკური) ან ფიქსირებული ფილტრი, რომელიც უზრუნველყოფს მკურნალი ექიმის თვალის სრულ დაცვას ლაზერული გამოსხივებისგან.
2.7 | ენერგიის კონტროლი: რეალურ დროის ენერგიის მონიტორი (Internal Energy Monitor) თითოეული იმპულსის გადახრის გამოსარიცხად.
2.8 | პროგრამული მხარდაჭერა: ლაზერული იმპულსების ავტომატური დათვლის ფუნქცია (Shot Counter). კლინიკური პროტოკოლების და პაციენტის მკურნალობის პარამეტრების შენახვის შესაძლებლობა. პაციენტების რეგისტრაცია და მონაცემების ბაზის მართვა. პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.9 | მართვა: სენსორული მართვის პანელი (Touch Screen), გრაფიკული ინტერფეისით პარამეტრების მარტივი ვიზუალიზაციისთვის. მულტიფუნქციური ფეხის პედალი (Foot Switch) ლაზერის აქტივაციისთვის და სიმძლავრის/პარამეტრების დისტანციური ცვლილებისთვის. ავარიული გამორთვის ღილაკი (Emergency Stop).
2.1 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი ან გარე პრინტერი ბეჭდვისთვის. მრავალჯერადი გამოყენების (ავტოკლავირებადი ან ქიმიურად სტერილიზებადი) ოფთალმოლოგიური ლინზები, YAG capsulotomy lens, YAG iridotomy lens, SLT gonio lens. ექიმის დამცავი ფარი, breath shield.
2.11 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 10 პროცედურისთვის.
2.12 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.13 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.14 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer