## PHACO
#VALUE! | ფაკოემულსიფიკაციის აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ფაკოემულსიფიკაციის აპარატი, ტორსიული და გრძივი უნტრაბგერის ტექნოლოგიის მხარდაჭერით (Torsional/Longitudal Ultrasound). კოაგულაცია/კაუტერიზაცია/დიათერმიის რეჟიმების მხარდაჭერით. თვალის შიდა წნევის (IOP) აქტიური მართვის/კომპენსაციის მხარდაჭერით. ულტრაბგერით მოდულის ინტელექტუალური მონიტორინგის ფუნქცია. თვალის წინა კამერის სტაბილურობის და Post-Occlusion Surge კონტროლის ტექნოლოგია. უწყვეტი, პულსური, წყვეტილი (Burst) და მიკროპულსური ულტრაბგერითი მუშაობის რეჟიმები.თვალის წინა სეგმენტის ვიტრექტომიის ჩატარების რეჟიმის მხარდაჭერა.
2.2 | ინტრაოკულარული ლინზის ავტომატიზებული/მექანიზებული შეყვანის რეჟიმი (IOL), სიჩქარისა და პაუზის პარამეტრების პროგრამირების შესაძლებლობით.
2.3 | ავტომატიზებული საინფუზიო შტატივით (Automatic IV Pole), (Fluidics/IOP target) შესაბამისად, თვალის შიდა წნევის სტაბილურობის კონტროლისთვის.
2.4 | ულტრაბგერითი თავაკი კატარაქტის მკვრივი ბირთვის წინასწარი ფრაგმენტაციისთვის (Pre-chopping).
2.5 | სისტემის ავტომატური შევსების და კალიბრაციის რეჟიმი (Automatic Prime/Tune Mode)
2.6 | ხმოვანი დადასტურების/შეტყობინების ფუნქცია (Voice Confirmation / Voice Alerts)
2.7 | ასპირაციის ვაკუმი: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 650 mmHg.
2.8 | ირიგაციის წნევა: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 205 mmHg.
2.9 | მუშაობის სიხშირე: გრძივი 40 - 48 kHz. ბრუნვითი (ტორსიული) 30 - 38 kHz.
2.1 | პროგრამული მხარდაჭერა: ინტეგრირებული და მართვადი ქირურგიული (პროცედურული) პროტოკოლები.
2.11 | მართვა: ფეხის პედალი, სენსორული ეკრანი, დისტანციური.
2.12 | აქსესუარები: ულტრაბგერითი ჰენდპისი 2 ც, ირიგაცია/ასპირაციის (I/A) მრავალჯერადი ხელსაწყო (სწორი და მოხრილი თავაკით) 2 ც, ინტრაოკულარული ლინზის ავტომატური შეყვანის (IOL Injection) მრავალჯერადი ხელსაწყო, კოაგულაცია/კაუტერიზაცია/დიათერმიის ხელსაწყოები, დეზინფექცია სტერილიზაციის აქსესუარები. მიუთითეთ ზუსტი ჩამონათვალი.
2.13 | სასტარტო სახარჯი მასალები: საწყისი ერთჯერადი სახარჯი მასალების ნაკრები არანაკლებ 10 ოპერაციის ჩასატარებლად (აპარატის სატესტო გაშვებისა, კალიბრაციისთვის და პირველი პროცედურების).
2.14 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.15 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.16 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.17 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer