## დიოდ ლაზერი
#VALUE! | დიოდ ლაზერი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ოფთალმოლოგიური დიოდური ლაზერული სისტემა (Solid-state Diode Laser). ბადურის დაავადებების მკურნალობისთვის (ფოტოკოაგულაცია) და გლაუკომის მართვისთვის (ტრანსსკლერალური პროცედურები).
2.2 | სამუშაო ტალღის სიგრძე (Wave Length): 810 ნმ (ინფრაწითელი სპექტრი).
2.3 | მუშაობის რეჟიმები: უწყვეტი რეჟიმი (Continuous Wave - CW). მიკროიმპულსური / პულსირებადი რეჟიმი (Micro-pulse / Tissue-sparing mode) ქსოვილების თერმული დაზოგვისთვის.
2.4 | გამომავალი სიმძლავრე (Output Power): დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 3000 მვტ, გლუვი რეგულირების შესაძლებლობით.
2.5 | იმპულსის ხანგრძლივობა (Exposure Time / Pulse Duration): დიაპაზონი არანაკლებ 0.01 - 3.0 წმ, გლუვი რეგულირების შესაძლებლობით.
2.6 | ინტერვალი იმპულსებს შორის (Interval Time): დიაპაზონი არანაკლებ 0.01 - 3.0 წმ, გლუვი რეგულირების შესაძლებლობით.
2.7 | სამიზნე ლაზერი (Aiming Beam): დიოდური ლაზერი, წითელი ფერის 635 - 670 ნმ, სიმძლავრის რეგულირების ფუნქციით 0 - 1 მვტ.
2.8 | ექიმის დამცავი ფილტრი (Doctor's Protective Filter): ფიქსირებული ან ავტომატური (მექანიკური/ელექტრონული) დამცავი ფილტრი ნათურისთვის, ექიმის თვალის დასაცავად 810 ნმ გამოსხივებისგან.
2.9 | საოპერაციო ზონდები (Probes): (კომპლექტი 10 პროცედურისთვის). ტრანსსკლერალური გლაუკომის ზონდი (G-Probe ან ეკვივალენტი) ციკლოფოტოკოაგულაციისთვის. ენდო-ლაზერული ზონდი (Endophotocoagulation probes) 23G / 25G ვიტრეორეტინალური ქირურგიისთვის (სწორი და მოხრილი).
2.1 | ნაპრალოვანი სანათის ადაპტერი (Slit Lamp Adapter - SLA): რეგულირებადი ლაქის ზომა (Spot Size), დიაპაზონი არანაკლებ 50 - 1000 მკმ.
2.11 | პროგრამული მხარდაჭერა: MicroPulse რეჟიმში Duty Cycle პარამეტრის რეგულირების მხარდაჭერა. ლაზერული იმპულსების (shot counter) ავტომატური დათვლის ფუნქცია.კლინიკური პროტოკოლების და პაციენტის მკურნალობის პარამეტრების შენახვის შესაძლებლობა. პაციენტების რეგისტრაცია და მონაცემების ბაზის მართვა. პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.12 | მართვა: სენსორული მართვის პანელი (Touch Screen), გრაფიკული ინტერფეისით პარამეტრების მარტივი ვიზუალიზაციისთვის. მულტიფუნქციური ფეხის პედალი (Foot Switch) ლაზერის აქტივაციისთვის და სიმძლავრის/პარამეტრების დისტანციური ცვლილებისთვის. ავარიული გამორთვის ღილაკი (Emergency Stop).
2.13 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი ან გარე პრინტერი ბეჭდვისთვის. სათადარიგი ოპტიკური კაბელი.
2.14 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 10 პროცედურისთვის.
2.15 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.15 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.14 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer