## ნაპ. სანათი
#VALUE! | ნაპრალოვანი სანათი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ნაპრალოვანი სანათი (Slit Lamp) დიაგნოსტიკური ლინზების კომპლექტითა და აქსესუარებით. ბინოკულარული, გამოსახულების მაღალი გარჩევადობითა და სტერეოსკოპიული სიღრმით. აპოქრომატული ოპტიკა.
2.2 | გადიდება: ბარაბნისებრი ტიპის, არანაკლებ 5-საფეხურიანი გადიდებით (6x, 10x, 16x, 25x, 40x ან ანალოგიური პროპორციით ± 10%).
2.3 | ოკულარები: გადიდება არანაკლებ 12.5x, დიოპტრიული კორექციის შესაძლებლობით (± 5D ან მეტი).
2.4 | განათება: LED განათება, რომელიც უზრუნველყოფს ერთგვაროვან, მკვეთრ და ცივ სინათლეს. ნათურის მუშაობის რესურსი – არანაკლებ 50,000 საათი.
2.5 | ნაპრალის სიგანე: რეგულირებადი დიაპაზონი არანაკლებ 0 -14 mm.
2.6 | ნაპრალის სიგრძე: რეგულირებადი დიაპაზონი არანაკლებ 1 -14 mm.
2.7 | ნაპრალის როტაცია: 0° - 180° მდე, გრადუირებული შკალით.
2.8 | ფილტრები: ლურჯი (Cobalt blue), მწვანე/უფერულო (Red-free), ნაცრისფერი (მავნე გამოსხივების დამცავი/ Heat-absorbing). ყვითელი (Yellow barrier) ფილტრი ფლუორესცეინის გაუმჯობესებული ვიზუალიზაციისთვის.
2.9 | მართვა: მართვის ხაზოვანი მექანიზმი (ჯოისტიკი), რომელიც უზრუნველყოფს აპარატის ზუსტ და გლუვ გადაადგილებას სამივე ღერძზე (X, Y, Z – წინ, უკან, გვერდზე, ზემოთ/ქვემოთ).
2.1 | ფუნდუს ლინზა (ბადურის დიაგნოსტიკისთვის): თვალის ფსკერისა და ბადურის უკანა პოლუსის მაღალი გარჩევადობის დიაგნოსტიკა ნაპრალოვან სანათზე მუშაობისას. ორმხრივამზნექილი ასფერული მინის ოპტიკა (Double Aspheric), კიდეებზე აბერაციების მინიმიზაციით. მრავალშრიანი ანტირეფლექსური (სხივსაწინააღმდეგო) საფარი, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს ნაპრალოვანი სანათიდან წამოსულ შუქის არეკვლას (Glares). ოპტიკური ძალა 90D. გადიდების კოეფიციენტი 0.72x - 0.76x დიაპაზონში (90D-სთვის). ლინზა სრულად თავსებადი უნდა იყოს ნაპრალოვან სანათთან. ორიგინალი მყარი დამცავი ქეისი.
2.11 | გოლდმანის ტიპის (Goldmann) სამსარკოვანი ლინზა: წინა საკნის კუთხის (გონიოსკოპია), პერიფერიული და ეკვატორული ბადურის დეტალური კლინიკური კვლევა. მაღალი ხარისხის ოპტიკური მინა, თვალის რქოვანასთან კონტაქტური. ლინზა აღჭურვილი უნდა იყოს 3 სარკით, სხვადასხვა დახრის კუთხით. სარკე 1 (წინა საკნის კუთხისთვის), დახრის კუთხე 59° - 62° ფარგლებში. სარკე 2 (ბადურის პერიფერიისთვის), დახრის კუთხე 66° - 68° ფარგლებში. სარკე 3 (ბადურის შორეული პერიფერიისთვის), დახრის კუთხე 75° - 76° ფარგლებში. ცენტრალური ოპტიკური ნაწილი უკანა პოლუსის (მაკულა და მხედველობის ნერვი) პირდაპირი ხედვისთვის, ოპტიკური გადიდებით 1.0x. ლინზა სრულად თავსებადი უნდა იყოს ნაპრალოვან სანათთან. ორიგინალი მყარი დამცავი ქეისი.
2.12 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით, პაციენტის ნიკაპის დასადები მექანიკური ან ელექტრონული რეგულირებით და პაციენტის ხელის მოსაკიდებლებით. ექიმის დამცავი ფარი, breath shield. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი.
2.13 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 500 პროცედურისთვის.
2.14 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.15 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer