## A-B სკანი
#VALUE! | A - B სკანი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ციფრული, მრავალფუნქციური ულტრაბგერითი სისტემა ოფთალმოლოგიური კვლევებისთვის (A-სკანირება, B-სკანირება დa პაქიმეტრია). კომპაქტური, ერგონომიული დიზაინი ინტეგრირებული ან გარე მართვის ბლოკით (PC-ზე ან პორტატული მონობლოკი).
2.2 | A-სკანირების მოდული / ბიომეტრია (A-Scan): ზონდის (Probe) სიხშირე არანაკლებ 10 MHz, სასურველია ფიქსირებული წითელი სამიზნე შუქით (Fixation light). გაზომვის მეთოდები კონტაქტური (Contact) და იმერსიული (Immersion) მეთოდები. თვალის წინა საკნის სიღრმე (ACD). ბროლის სისქე (Lens). მინისებრი სხეულის სიგრძე (Vitreous). თვალის ღერძული სიგრძე (AXL). კლინიკური სიზუსტე არაუმეტეს არაუმეტეს ± 0.05 - 0.1 mm. ზონდები თავსებადი უნდა იყოს სტანდარტულ სადეზინფექციო/სტერილიზაციის პროცედურებთან.
2.3 | B-სკანირების მოდული (B-Scan): ზონდის (Probe) სიხშირე არანაკლებ 10 MHz (ან 12-15 MHz დიაპაზონი). სკანირების კუთხე არანაკლებ 50° ან მეტი. კვლევის სიღრმე რეგულირებადი, არანაკლებ 20 მმ-დან 60 მმ-მდე. B-რეჟიმი, Dual B-რეჟიმი (ორი გამოსახულების შედარება). ნაცრისფერი სკალის დონეები არანაკლებ 256 დონე. გაძლიერება (Gain) რეგულირებადი, 0-დან 100 dB-მდე. დინამიური დიაპაზონი (Dynamic Range) რეგულირებადი. ვიდეო ჩაწერის ფუნქცია (Cine Loop) არანაკლებ 10-20 წამიანი ჩაწერისა და კადრებად გადახვევის შესაძლებლობა. ზონდები თავსებადი უნდა იყოს სტანდარტულ სადეზინფექციო/სტერილიზაციის პროცედურებთან.
2.4 | IOL (ხელოვნური ბროლის) სიმძლავრის გაანგარიშების ფორმულები: SRK II, SRK/T, Holladay, Hoffer Q, Binkhorst II, Haigis (ან ექვივალენტური).
2.5 | თვალის ტიპების მხარდაჭერა: ნორმალური, აფაკიური, ფსევდოფაკიური (სხვადასხვა მასალის ბროლისთვის: PMMA, Silicone, Acrylic) და მკვრივი კატარაქტის რეჟიმები.
2.6 | პაქიმეტრიის მოდული (Pachymetry): ზონდის სიხშირე არანაკლებ 20 MHz. გაზომვის დიაპაზონი 150 მკმ-დან არანაკლებ 1000 მკმ-მდე. გაზომვის სიზუსტე ± 5 მკმ. თვალისშიდა წნევის კორექციის ავტომატური კალკულატორი რქოვანას სისქის მიხედვით Intraocular Pressure (IOP).
2.7 | პროგრამული მხარდაჭერა: ავტომატური ან ნახევრად ავტომატური Gain optimization ფუნქცია. მრავალჯერადი გაზომვების ავტომატური საშუალო მნიშვნელობის გამოთვლა. გამოსახულების Freeze, Annotation და Measurement ინსტრუმენტები. პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.8 | მართვა: სენსორული ეკრანი, ღილაკები, ჯოისტიკი.
2.9 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი ან გარე პრინტერი ბეჭდვისთვის.
2.1 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 500 პროცედურისთვის.
2.11 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.12 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.13 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.14 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer