## OCT
#VALUE! | ოპტიკური კოჰერენტული ტომოგრაფი (OCT)
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ოპტიკური კოჰერენტული ტომოგრაფი (Spectral Domain OCT)
2.2 | სკანირების სიჩქარე (A-scans): არანაკლებ 50,000 სკანი წამში.
2.3 | სინათლის წყაროს ტალღის სიგრძე: ცენტრალური ტალღის სიგრძე 840 ნმ - 860 ნმ დიაპაზონში.
2.4 | ოპტიკური (აქსიალური) რეზოლუცია ქსოვილში: არაუმეტეს 6 მიკრონი.
2.5 | ტრანსვერსალური (განივი) რეზოლუცია: არაუმეტეს 20 მიკრონი.
2.6 | სკანირების მაქსიმალური სიღრმე (ქსოვილში): არანაკლებ 2.0 მმ. მიუთითეთ ზუსტად.
2.7 | სკანირების არე (ჰორიზონტალური/ვერტიკალური): არანაკლებ 12 x 9 მმ (ან 12 x 12 მმ) ფართო არეალის (Widefield) სკანირების მხარდაჭერით.
2.8 | მინიმალური გუგის დიამეტრი გადაღებისას: არაუმეტეს 3.0 mm.
2.9 | ფოკუსირება და ცენტრირება: სრულად ავტომატური (Auto-alignment, Auto-focus, Auto-capture) ან ნახევრად ავტომატური მართვის რეჟიმი.
2.1 | ფიქსაცია: შიდა და გარე ფიქსაციის სამიზნეები.
2.11 | კლინიკური პროგრამები და ანალიზი: ბადურის სისქის რუკა, ფოვეალური ანალიზი, 3D ვიზუალიზაცია. მხედველობის ნერვის დისკოს (OND) პარამეტრები, ბადურის ნერვული ბოჭკოების შრის (RNFL) სისქის ანალიზი, განგლიონური უჯრედების შრის (GCL/GCC) ანალიზი. რქოვანას სისქის (პაქიმეტრია) რუკა, წინა საკნისა და გუგის კუთხის გაზომვის შესაძლებლობა. ჩაშენებული ნორმატიული მონაცემთა ბაზა (ასაკობრივი ნორმების შედარებისთვის).
2.12 | ინტეგრირებული ვიზუალიზაცია (ფუნდუსის გადაღება): ფუნდუსისრეალური ფერადი ფოტოგრაფიის (True Color Fundus) ან მაღალი ხარისხის ციფრული ფუნდუს-იმიჯინგის (Live Fundus View/NIR) ფუნქცია. ფუნდუს კამერის ხედვის კუთხე: არანაკლებ 45°.
2.13 | პროგრამული მხარდაჭერა: განმეორებითი კვლევების ავტომატური რეგისტრაციისა და Eye Tracking ფუნქციის მხარდაჭერა. განმეორებითი კვლევების ავტომატური შედარებისა და ცვლილებების ანალიზის ფუნქცია. OCT Angiography (OCTA) ფუნქციის მხარდაჭერა ან განახლების შესაძლებლობა. გლაუკომის პროგრესირების ანალიზის მხარდაჭერა. მოძრაობის კორექციის და გამოსახულების ხმაურის შემცირების ფუნქცია. პაციენტების რეგისტრაცია და მონაცემების ბაზის მართვა. პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.14 | მართვა: ნტეგრირებული ან კომპლექტში შემავალი თანამედროვე პერსონალური კომპიუტერი (მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული).
2.15 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი.
2.16 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 500 პროცედურისთვის.
2.17 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. PACS. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.18 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.19 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.2 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer