## პერიმეტრი
#VALUE! | პერიმეტრის აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ავტომატური, კომპიუტერიზებული პროექციული პერიმეტრი. ინტეგრირებული ან კომპლექტში შემავალი მართვის პანელი/კომპიუტერი (All-in-One PC ან ლეპტოპი), არანაკლებ 21 დუიმიანი მონიტორით (სასურველია სენსორული). პოზიციონირება ელექტრონულად რეგულირებადი (მოტორიზებული) X, Y, Z ღერძებზე მართვის პანელიდან ან პროგრამიდან. აპარატს უნდა გააჩნდეს დროის დამზოგავი ჭკვიანი/სწრაფი ალგორითმი რომელიც ამცირებს ტესტის ხანგრძლივობას ხარისხის დაკარგვის გარეშე.
2.2 | სტიმულუსი და ფონი (Stimulus & Background): ზომა - Goldmann-ის სტანდარტით სრულყოფილი დიაგნოსტიკისთვის I, II, III, IV, V ზომების მხარდაჭერა. ფერი - თეთრი (White on White), ლურჯი, წითელი, მწვანე. განათება (Background illumination) - არანაკლებ 10 cd/m² (31.5 ASB) სტანდარტული თეთრი განათებისთვის. სიკაშკაშე - არანაკლებ 3183 cd/m² (10,000 ASB). დინამიური დიაპაზონი - არანაკლებ 40 dB ან მეტი.
2.3 | ტესტირება: 160°-მდე ან მეტი პერიფერიული ტესტირებისთვის. 30-2, 24-2, 10-2, Macula, გლაუკომის ნევროლოგიური ტესტები, პერიფერიული ტესტი. ზღურბლოვანი (Threshold) და ზეზღურბლოვანი (Screening/Screening Threshold).
2.4 | ფიქსაციის კონტროლი და პაციენტის მონიტორინგი: Heijl-Krakau (ბრმა ლაქის მეთოდი). ციფრული Eye Tracking (თვალის დევნების სისტემა რეალურ დროში ვიდეოკამერით). წამწამების/ქუთუთოების პოზიციის კონტროლი (Blink control). ტესტის ავტომატური პაუზა ფიქსაციის დაკარგვის ან თვალის დახუჭვის შემთხვევაში.
2.5 | კვლევის ანალიზი: გლაუკომის პროგრესირების ანალიზი (Progression Analysis), რეპორტების შედარება დროში (Regression Analysis). ასაკობრივი ნორმების სტატისტიკური ბაზა საიმედოობის ინდექსების გამოსათვლელად (Defect Spectrum, Mean Deviation, Pattern Standard Deviation).
2.6 | პროგრამული მხარდაჭერა: გლაუკომის პროგრესირების ავტომატური ტრენდ-ანალიზის მხარდაჭერა. ასაკობრივ ნორმების სტატისტიკური ბაზასთან შედარების მხარდაჭერა. ფიქსაციის სანდოობისა და პაციენტის პასუხების საიმედოობის ინდექსების (Fixation Loss, False Positive, False Negative) ავტომატური ანალიზის მხარდაჭერა. პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.7 | მართვა: საურველია სენსორული ეკრანი, ღილაკები.
2.8 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი ან გარე პრინტერი ბეჭდვისთვის.
2.9 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 500 პროცედურისთვის.
2.1 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.11 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.12 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.13 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer