## Workstation
#VALUE! | ოფთალმოლოგიური ვორქსთეიშენი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | მულტიფუნქციური ოფთალმოლოგიური ციფრული რეფრაქციული სამუშაო სადგური (Workstation), ინტეგრირებული ტოპოგრაფ-აბერომეტრით, ციფრული ფოროპტერითა და ნაპრალოვანი სანათით.
2.2 | გაზომვები: აბერომეტრია, რქოვანას ტოპოგრაფია, ავტომატურ რეფრაქტო-კერატომეტრია და პუპილომეტრია.
2.3 | აბერომეტრია: ჰარტმან-შაკის (Hartmann-Shack) ტექნოლოგია ან სინათლის წერტილოვანი პროექციის დინამიური სკანირების მეთოდი. სრული ოპტიკური სისტემის დაბალი (Low-order) და მაღალი რიგის (High-order) აბერაციების განსაზღვრასა და ანალიზს ცერნიკეს (Zernike) პოლინომების მეშვეობით. გუგის ზომის დიაპაზონი გაზომვისას: არანაკლებ 2.0 - 7.0 მმ-მდე.
2.4 | რქოვანას ტოპოგრაფია: პლასიდოს (Placido) რგოლების/დისკოს სისტემა (მინიმუმ 18 რგოლი) ან შესაბამისი მაღალი გარჩევადობის ოპტიკური სკანირება. რქოვანას წინა ზედაპირის ტოპოგრაფიული რუკის აგება, ასტიგმატიზმის ღერძების ზუსტი იდენტიფიკაციით და კერატოკონუსის ადრეული სკრინინგის ინდექსებით.
2.5 | ავტო რეფრაქტო-კერატომეტრია: სფერო (Sphere) დიაპაზონი არანაკლებ -20.00D - +20.00D-მდე. ცილინდრი (Cylinder) დიაპაზონი არანაკლებ 0.00D - ±10.00D-მდე.
2.6 | პუპილომეტრია: გუგის ზომის ავტომატური გაზომვა სხვადასხვა განათების პირობებში (მინიმუმ ფოტოპიკური და მეზოპიკური ხედვა).
2.7 | ციფრული ფოროპტერი: საკონტროლო კონსოლით (სენსორული ფერადი ეკრანით, ზომა არანაკლებ 10 ინჩი) და მანიპულატორით/ჯოისტიკით ლინზების სწრაფი ცვლილებისთვის. სფერო (Sphere) მინიმუმ -25.00D - +22.00D-მდე (-29.00D-მდე დამატებითი ლინზების ხარჯზე). ცილინდრი (Cylinder): მინიმუმ 0.00D - ±6.00D-მდე (ბიჯით 0.25D). ღერძი (Axis): 0° - 180° (ბიჯით 1°).
2.8 | ნაპრალოვანი სანათი: LED განათების სისტემა, მინიმუმ 5 საფეხურიანი ან უწყვეტი ოპტიკური გადიდება (მაგ. 10x, 16x, 25x და მეტი), კობალტის ლურჯი (Cobalt blue) და მწვანე (Red-free) ფილტრები.
2.9 | პროგრამული მხარდაჭერა: სუბიექტური და ობიექტური რეფრაქციის მონაცემების ავტომატური სინქრონიზაციის მხარდაჭერა. კონტაქტური ლინზების ფიტინგისა და რქოვანას ანალიზის მხარდაჭერა. Wavefront-guided რეფრაქციული ანალიზის მხარდაჭერა. მშრალი თვალისა და ცრემლის ფირის ანალიზის ინტეგრაციის მხარდაჭერა პროგრამების უვადო ლიცენზიები. უფასო განახლება საგარანტიო პერიოდში.
2.1 | მართვა: სენსორული ეკრანი, ღილაკები, ჯოისტიკი.
2.11 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი ან გარე პრინტერი ბეჭდვისთვის.
2.12 | სახარჯი მასალები: სახარჯი მასალების სასტარტო ნაკრები არანაკლებ 500 პროცედურისთვის.
2.13 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.14 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.15 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer