## მიკროსკოპი
#VALUE! | მიკროსკოპი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ბინოკულარული მიკროსკოპი ოფთალმოლოგიური ქირურგიისთვის. კატარაქტა, ვიტრეორეტინალური ქირურგია. იატაკზე ფიქსაციის. იოლად გადაადგილებადი გორგოლაჭებზე. ელექტრომაგნიტური ბალანსირებისა და დამუხრუჭების სისტემა.
2.2 | გადიდება: უწყვეტი, მოტორიზებული ზუმი. ხელის და პედლის მართვით. გადიდების კოეფიციენტი არანაკლებ 1:5.
2.3 | ბინოკულარი: ცვლადი კუთხით, დიაპაზონი არანაკლებ 45°- 90° მდე.
2.4 | ფოკუსირება: მოტორიზებული, დიაპაზონი არანაკლებ 40 - 50 mm.
2.5 | სამუშაო მანძილი: ფოკუსური მანძილი, დიაპაზონი არანაკლებ F = 175 - 200 mm.
2.6 | ოპტიკა: აპოქრომატული (Apochromatic).
2.7 | განათება: LED ან ქსენონი/ჰალოგენი (ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემით), რომელიც უზრუნველყოფს ნათელ და ცივ განათებას. დამატებით სარეზერვო ნათურა. ფერის ავტო ბალანსი, განათების ინტენსივობის და დიამეტრის რეგულირება. ნათურის მუშა საათების კონტროლი. წითელი რეფლექსის რეჟიმით (Red Reflex). პირდაპირი (0°) და გვერდითი (2°- 4°) განათება. ძირითადი განათების გაუმართაობის შემთხვევაში ავტომატური გადასვლა სარეზერვო განათებაზე.
2.8 | ფილტრები: ჩაშენებული ყვითელი ფილტრი (რეტინოტოქსიკურობისგან დასაცავად), მწვანე ფილტრი (უცისფრო/სისხლძარღვების კონტრასტისთვის), სითბური/UV დამცავი ფილტრები.
2.9 | ასისტენტის ბინოლულარი: მოხსნადი, კუთხის რეგულირებით, სინქრონული ზუმით, რომელიც უზრუნველყოფს ქირურგის იდენტურ ხედვას.
2.1 | პოზიციონირება: მკლავის ვერტიკალური მოძრაობის დიაპაზონი არანაკლებ 800 mm. ბინოკულარის სამ სიბრტეში პოზიციონირება, ავტო ბალანსირება.
2.11 | პროგრამული მხარდაჭერა: ინტეგრირებული და მართვადი ქირურგიული (პროცედურული) პროტოკოლები. სხვადასხვა მწარმოებლის თვალის ბიომეტრიის აპარატის მონაცემების იმპორტი და დამუშავება. ციფრული 3D visualization სისტემებთან ინტეგრაციის მხარდაჭერა. ინტრაოპერაციულ OCT სისტემებთან ინტეგრაციის მხარდაჭერა. პროგრამების უვადო ლიცენზიები და განახლების შესაძლებლობა.
2.12 | მართვა: ფეხის პედალი, სენსორული ეკრანი, დისტანციური.
2.13 | დოკუმენტირების სისტემა: ინტეგრირებული 4K ან Full HD ვიდეო კამერა, არანაკლებ 3 ჩიპით, ინტეგრირებული შიდა მეხსიერება ვიდეო და ფოტო დოკუმენტირების მხარდაჭერით. USB მატარებელზე ექსპორტის ფუნქციით, ვიზუალიზაციის და მართვის სენსორული პანელი, არანაკლება 21 in. ვიდეო სიგნალის გამოტანის და ინტეგრირების ფუნქცია (HDMI, DVI/SDI), DICOM მხარდაჭერა.
2.14 | აქსესუარები: ოპტიკის და მიკროსკოპის დაცვის აქსესუარები. სტერილიზაცია დეზინფექციის აქსესუარები.
2.15 | სასტარტო სახარჯი მასალები: საწყისი ერთჯერადი სახარჯი მასალების ნაკრები არანაკლებ 10 ოპერაციის ჩასატარებლად (აპარატის სატესტო გაშვებისა, კალიბრაციისთვის და პირველი პროცედურების).
2.16 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.17 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.18 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.19 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები.

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer