## ბიომეტრია
#VALUE! | თვალის ბიომეტრიის აპარატი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | თვალის ოპტიკური ბიომეტრიის, საოპერაციო დაგეგმარებისა და ციფრული მარკირების სისტემა. SS-OCT (Swept-Source Optical Coherence Tomography) ტექნოლოგიის მხარდაჭერით. მაღალი სიმკვრივის კატარაქტის შემთხვევაში გაზომვის მხარდაჭერა.
2.2 | საოპერაციო ნავიგაციის მხარდაჭერა, მონაცემების ექსპორტი საოპერაციო მიკროსკოპის სისტემებში
2.3 | გაზომვადი პარამეტრები: თვალის ღერძული სიგრძე (Axial Length - AL), რქოვანას ცენტრალური სისქე (Central Corneal Thickness - CCT), წინა საკნის სიღრმე (Anterior Chamber Depth - ACD), ბროლის სისქე (Lens Thickness - LT), რქოვანას კერატომეტრია (Keratometry - K1, K2), გუგის დიამეტრი (Pupillometry) და თეთრიდან-თეთრამდე დისტანცია (White-to-White - WTW), კერატომეტრიის ან რქოვანას უკანა ზედაპირის ასტიგმატიზმის გაზომვის ფუნქცია (Total Keratometry), მზერის ფიქსაციის ავტომატური ვიზუალური კონტროლის სისტემა (Fovea fixation check), IOL გამომთვლელი ფორმულები (მაგ: Barrett Suite - Universal II, Toric, True-K, RBF, Kane ან ექვივალენტი) და მულტიფოკალური ლინზების ოპტიმიზაციის მხარდაჭერა, თვალის წინა სეგმენტის მაღალი გარჩევადობის ციფრული ფოტო-ფიქსაციის ფუნქცია (Scleral blood vessel registration),
2.4 | სინათლის წყაროს ტალღის სიგრძე: არანაკლებ 1040 nm. მიუთითეთ ზუსტად.
2.5 | სკანირების სიჩქარე: არანაკლებ 50 kHz. მიუთითეთ ზუსტად.
2.6 | მართვა: სენსორული ეკრანი, დისტანციური.
2.7 | აქსესუარები: ადაფტირებული მოტორიზებული სამედიცინო მაგიდა სიმაღლის რეგულირებით. საკონტროლო/საკალიბრაციო კომპლექტი. ინტეგრირებული თერმო-პრინტერი.
2.8 | სასტარტო სახარჯი მასალები: საწყისი ჰიგიენური და სახარჯი მასალების ნაკრები არანაკლებ 500 პაციენტის გაზომვის ჩასატარებლად (მათ შორის ნიკაპის დასადები ქაღალდები და პრინტერის ქაღალდი/კარტრიჯი).
2.9 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM. TCP/IP, Wi-Fi. DICOM worklist licence.
2.1 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.11 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.12 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer