## MRI სასუნთქი
#VALUE! | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი MRT სთან თავსებადი, 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილი, და პედიატრიული პაციენტებისთვის. პორტატული, 3.0 T მაგნიტთან თავსებადი. აპარატის ამოსუნთქვის სარქველი და მრავალჯერადი ფილტრები(თუ ასეთი აქვს) უნდა ექვემდებარებოდეს ავტოკლავირებას.
2.2 | მაგნიტური ველის თავსებადობა: მიუთითეთ ზუსტად mT ან Gaus.
2.3 | სუნთქვის რეჟიმები: INVASIVE, NIV, SIMV-V, SIMV-P, VCV, PCV, CPAP, PSV, ან ექვივალენტური რეჟიმები.
2.4 | სუნთქვის პარამეტრები: ერთეული მოცულობა: დიაპაზონი არანაკლებ 25 - 2000 mL სუნთქვის სიხშირე: დიაპაზონი არანაკლებ 2 - 120 min ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 -8 sec ჩასუნთქვის წნევა: დიაპაზონი არანაკლებ 5 - 90 cm H2O ნაკადი: დიაპაზონი არანაკლებ 3 - 120 L/Min PEEP: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 30cm H2O I:E: დიაპაზონი არანაკლებ 1:99 - 4:1 O2%: დიაპაზონი არანაკლებ 21% - 100% ტრიგერი: წნევის, მოცულობის
2.5 | სამედიცინო აირები: O2, MA4, შესაბამისი მილით. DIN სტანდარტი.
2.6 | პროგრამა: ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr. პაციენტის რეგისტრაცია. სუნქვის დაყოვნების რეჟიმი (Stanby), აპარატის თვითტესტირება, აპნეას აღქმა.
2.7 | საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
2.8 | აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, მრავაკჯერადი ფილტრების კომპლექტი(თუ აქვს ასეთი). მრავალჯერადი MRT სთან თავსებადი, მოზრდილთა, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ), სტერილებადი კონტურების ნაკრები 2 ცალი. მრავალჯერადი MRT სთან თავსებადი, პედიატრიული, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ), სტერილებადი კონტურების ნაკრები 2 ცალი.
2.9 | მართვა: ღილაკები, დისპლეი.
2.1 | კორპუსი: პორტატული. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.11 | შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min.
2.12 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.13 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
5 | დამატებითი განფასება:
5.1 | მოზრდილთა, მრავაკჯერადი ფილტრების კომპლექტის (თუ აქვს ასეთი) ფასი
5.2 | მრავალჯერადი MRI სთან თავსებადი, მოზრდილთა, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ), სტერილებადი კონტურის ფასი.
5.3 | მრავალჯერადი MRI სთან თავსებადი, პედიატრიული, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ), სტერილებადი კონტურის ფასი.
5.4 | ერთჯერადი MRI სთან თავსებადი, მოზრდილთა, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ) კონტურის ფასი.
5.5 | ერთჯერადი MRI სთან თავსებადი, პედიატრიული, გრძელი (არანაკლებ 2.5 მ) კონტურის ფასი.

## MRI ინჟ. 200
#VALUE! | MRI ინჟექტორი 200 mL, 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა.
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფის ინჟექტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტებისთვის, ორი შპრიცით, კონტრასტის და ფიზიოლოგიური ხსნარისთვის. შპრიცების გათბობის ფუნქციით. იატაკზე დასადგამი. 3.0 T მაგნიტთან თავსებადი.
2.2 | მაგნიტური ველის თავსებადობა: მიუთითეთ ზუსტად mT.
2.3 | შპრიცების მოცულობები: 50 - 200 mL. მიუთიტეთ ზუსტი მოცულობები.
2.4 | ინჟექციის მაქსიმალური წნევა: არანაკლებ 17 bar. რეგულირების ბიჯი (increment): არაუმეტეს 0.1 bar.
2.5 | ინჟექციის მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 10 mL/s. რეგულირების ბიჯი (increment): არაუმეტეს 0.1 mL/s.
2.6 | პროგრამები: ინჟექციის, წნევის, დროის, მოცულობის და სიჩქარის რეგულირებით. (მიუთითეთ დიაპაზონები). პროგრამის ენა ინგლისური.
2.7 | ინტეგრაცია: სასურველია აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაციის ფუნქცია. GE Hero 2026, GE Premier 2026.
2.8 | მართვა: თხევადკრისტალური სენსორული დისპლეი, ღილაკები. მართვა საოპერატორო და გენტრის ოთახიდან. კაბელის სიგრძე არანაკლებ 15 m ან უკაბელო კავშირი. პროგრამების დამახსოვრების ფუნქცია. სასურველია ოპერატორის პროფილების დამახსოვრების ფუნქცია. მონაცემების ექსპორტი.
2.9 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ადვილად გადაადგილებადი, ერგონომიული.
2.1 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.11 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა.
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
5 | დამატებითი განფასება:
5.1 | შპრიცების და მილების კომპლექტის ფასი

## MRI ინჟ. 50
#VALUE! | MRI ინჟექტორი 50 mL, 1 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფის ინჟექტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტებისთვის, ერთი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქციით. იატაკზე დასადგამი. 3.0 T მაგნიტთან თავსებადი.
2.2 | მაგნიტური ველის თავსებადობა: მიუთითეთ ზუსტად mT
2.3 | შპრიცის მოცულობები: 50 - 65 mL.
2.4 | ინჟექციის მაქსიმალური წნევა: არანაკლებ 17 bar. რეგულირების ბიჯი (increment): არაუმეტეს 0.1 bar.
2.5 | ინჟექციის მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 10 mL/s. რეგულირების ბიჯი (increment): არაუმეტეს 0.1 mL/s.
2.6 | პროგრამები: ინჟექციის, წნევის, დროის, მოცულობის და სიჩქარის რეგულირებით. (მიუთითეთ დიაპაზონები). პროგრამის ენა ინგლისური.
2.7 | ინტეგრაცია: სასურველია აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაციის ფუნქცია. GE Hero 2026, GE Premier 2026.
2.8 | მართვა: თხევადკრისტალური სენსორული დისპლეი, ღილაკები. მართვა საოპერატორო და გენტრის ოთახიდან. კაბელის სიგრძე არანაკლებ 15 m ან უკაბელო კავშირი. პროგრამების დამახსოვრების ფუნქცია. სასურველია ოპერატორის პროფილების დამახსოვრების ფუნქცია. მონაცემების ექსპორტი.
2.9 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ადვილად გადაადგილებადი, ერგონომიული.
2.1 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
2.11 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
5 | დამატებითი განფასება:
5.1 | შპრიცის და მილების კომპლექტის ფასი

## MRI პაც. მონიტორი
#VALUE! | პაციენტის მონიტორი MRI თავსებადი, 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | პაციენტის სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური პროგრამული უზრუნველყოფით. 3.0 T მაგნიტთან თავსებადი.
2.2 | მაგნიტური ველის თავსებადობა: მიუთითეთ ზუსტად mT.
2.3 | გაზომვის პარამეტრები: EKG, SPO2, T, NIBP, RESP, (IBP1, IBP2), (CO2)
2.4 | პროგრამა: პაციენტის რეგისტრაცია, მედიკამენტების გამოთვლა, ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr.
2.5 | აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, პედიატრიული საშუალო ზომები
2.6 | საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
2.7 | დისპლეი: მიუთითეთ ტიპი და ზომა.
2.8 | ხამურის დონე: არაუმეტეს 40 db
2.9 | კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო, ცენტრალური მონიტორინგის სიტემაში გაერთიანების შესაძლებლობა არანაკლებ 32 მონიტორზე. HL7.
2.1 | მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
2.11 | კორპუსი: გორგოლაჭებიანი სადგამი. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
2.12 | შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 60 min
2.13 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.14 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი: EKG, SPO2, T, NIBP, RESP პარამეტრებით.
3.3 | ფასი: EKG, SPO2, T, NIBP, RESP, IBP1, IBP2 პარამეტრებით.
3.4 | ფასი: EKG, SPO2, T, NIBP, RESP, IBP1, IBP2, CO2 პარამეტრებით.
3.5 | გადახდის პირობა.
3.6 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.7 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.8 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.9 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.1 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
5 | დამატებითი განფასება:
5.1 | მოზრდილთა აქსეასუარების კომპლექტის ფასი.
5.2 | პედიატრიული აქსეასუარების კომპლექტის ფასი.
5.3 | ნეონატალური აქსეასუარების კომპლექტის ფასი.

## MRI საინფ. პამპი
#VALUE! | საინფუზიო პამპი 1 შპრიცის, MRI თავსებადი, 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V +/-5%, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ინფუზიის პამპი (შპრიცის ტუმბო). ერთი შპრიცით, ყველა სტანდარტის შპრიცთან თავსებადი. მოზრდილი, პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტებისთვის. 3.0 T მაგნიტთან თავსებადი.
2.2 | მაგნიტური ველის თავსებადობა: მიუთითეთ ზუსტად mT.
2.3 | ინფუზიის რეჟიმები: ინფუზიის დროის, სიჩქარის და პაციენტის წონის მიხედვით.
2.4 | შპრიცის მოცულობა: 5 - 60 mL.
2.5 | ინფუზიის მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 1000 mL/h. რეგულირების ბიჯით არაუმეტეს 0.01 mL/h.
2.6 | ბოლუსის სიჩქარე: არანაკლებ 400 - 1000 mL/h, პროგრამირებადი.
2.7 | KVO სიჩქარე: 0.1 - 1 ml/h.
2.8 | სიზუსტე: არაუმეტეს ±2 %
2.9 | საგანგაშო სიგნალები: შპრიცის, რეჟიმების, ელ. და მექანიკური ხარვეზის, ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
2.1 | კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, HL7. სასურველია უკაბელო.
2.11 | მართვა: ღილაკები, თხევადკრისტალური დისპლეი
2.12 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. შტატივზე სამაგრით.
2.13 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.14 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026 ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026 ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით

## MRI მეტ. დეტექ.
#VALUE! | მეტალის დეტექტორი 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220 V +/-5%, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | მეტალის დეტექტორი, პაციენტებისა და პერსონალის წინასწარი (პრეკლინიკური) სკრინინგისთვის MRI ოთახში შესვლამდე, ნებისმიერი ფერომაგნიტური და არაფერომაგნიტური მეტალის საგნის აღმოჩენის მიზნით. აპარატს უნდა გააჩნდეს სტატიკური მაგნიტური ველის კომპენსაციის უნარი, MRI აპარატის გარე ველის ზემოქმედების პირობებში სტაბილური მუშაობისთვის.
2.2 | მგრძნობელობა: რეგულირებადი, ულტრამაღალიდან დაბალ დონემდე. ავტოკალიბრაცია.
2.3 | ინდიკაცია და განგაშის რეჟიმები: ხმოვანი, ვიზუალური და ვიბრაციული.
2.4 | ელ კვება: შიდა ელემენტი, დამმუხტავი მოწყობილობა.
2.5 | ზომები: ზონა, სიგრძე სიგანე. მიუთითეთ.
2.6 | კორპუსი: ერგონომიული. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.7 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class II
2.8 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით

## MRI სტრეჩერი
#VALUE! | MRI სტრეჩერი 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | პაციენტის გადასაყვანი სტრეჩერი. 3.0 T მაგნიტთან სრულად თავსებადი.
2.2 | სიმაღლის რეგულირება, მიუთითეთ დიაპაზონი.
2.3 | თავის სექციის რეგულირება.
2.4 | ზომები: მიუთითეთ სიგრძე, სიგანე. საერთო სიგანე არაუმეტეს 80 cm.
2.5 | ზედაპირი: რბილი, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.6 | ჯებირები: ორთავე მხარეს, კეცვადი.
2.7 | პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 220 kg.
2.8 | მობილურობა: იოლად მანევრირებად გორგოლაჭებზე, სამუხრუჭე ჩამკეთებით.
2.9 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. კუთხის დამცავი რბილი ბამპერები ოთხივე მხარეს. შტატივის სამაგრით.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.

## MRI შოკის ურიკა
#VALUE! | MRI შოკის ურიკა 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | შოკის ურიკა 3.0 T მაგნიტთან სრულად თავსებადი. უჯრების ჩამკეტებით
2.2 | ზომები: მიუთითეთ სიგრძე, სიგანე. საერთო სიგანე არაუმეტეს 80 cm.
2.3 | მობილურობა: იოლად მანევრირებად გორგოლაჭებზე, სამუხრუჭე ჩამკეთებით.
2.4 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო პოლიმერების მასალის, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. კუთხის დამცავი რბილი ბამპერები ოთხივე მხარეს. შტატივის სამაგრით.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.

## MRI შტატივი
#VALUE! | MRI შტატივი 4 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | შტატივი 3.0 T მაგნიტთან სრულად თავსებადი. გადასხმის სისტემის და სამედიცინო აპარატურისთვის. სიმაღლის რეგულირებით. შტატივის საფუძველს (Base) უნდა გააჩნდეს დაბალი სიმძიმის ცენტრი და გადაყირავების საწინააღმდეგო კონსტრუქცია. მაქსიმალური დატვირთვის ლიმიტი არანაკლებ 15 kg.
2.2 | მობილურობა: იოლად მანევრირებად გორგოლაჭებზე, სამუხრუჭე ჩამკეთებით.
2.3 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 01.09.2026. ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 2027 წ. ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის #85 - 2027 წ.
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer