## INS
#VALUE! | ინტრაოპერაციული ნეირონავიგაციის სისტემა / Intraoperative Neuronavigation System
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ინტრაოპერაციული ნეირონავიგაციის სისტემა / Intraoperative Neuronavigation System. სრული კომპლექტი.
2.2 | მართვის კომპიუტერი / All-in-One PC. ინტეგრირებული All-in-One კომპიუტერი სენსორული (touch screen) ეკრანით. ეკრანის დიაგონალი არანაკლებ 27-30 დუიმისა, გაძლიერებული სიკაშკაშით (high-brightness/ultrabright), გარჩევადობა არანაკლებ 1440p (QHD), 4K/UHD.
2.3 | პროგრამული უზრუნველყოფა და ლიცენზიები / Software and License. პლატფორმის ბაზისური საოპერაციო პროგრამული უზრუნველყოფის შეუზღუდავი (unlimited) სალიცენზიო პაკეტი, დამატებითი გადასახადების გარეშე ერთჯერადი გამოყენებისთვის.
2.4 | ოპტიკური თვალთვალის კამერა / Optical Tracking Camera. ინფრაწითელი (infra-red) ოპტიკური თვალთვალის კამერა ინსტრუმენტების და პაციენტის რეალურ დროში პოზიციონირებისთვის მაღალი სიზუსტით.
2.5 | მობილური სადგამი სიმაღლის რეგულირებით / Height-adjustable mobile cart. მოძრავი, სიმაღლეში რეგულირებადი სადგამი ნავიგაციის აპარატურის განთავსებისთვის, აღჭურვილი საკეტი ბორბლებით საოპერაციო ოთახში მოხერხებული გადაადგილება-ფიქსაციისთვის.
2.6 | კრანიალური პროგრამული პაკეტი / Cranial Software Package. სპეციალიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტი კრანიალური ნავიგაციისა და ბიოფსიის დაგეგმვა-ჩატარებისთვის (გამოსახულების იმპორტი/რეგისტრაცია, ტრაექტორიის დაგეგმვა, რეალურ დროში ნავიგაცია).
2.7 | კრანიალური აქსესუარების ნაკრები / Cranial Accessory Kit. ნეირონავიგაციის ნაკრები კრანიალური (თავის ქალას) ნავიგაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტებით/მარკერებით და აქსესუარებით, თავსებადი პლატფორმასთან და თვალთვალის სისტემასთან.
2.8 | ბიოფსიის აქსესუარების ნაკრები / Biopsy Accessory Kit. სტერეტაქსიური ბიოფსიის (frameless) პროცედურის ჩასატარებლად საჭირო სპეციალიზირებული აქსესუარების ნაკრები, თავსებადი ნავიგაციის სისტემასთან.
2.9 | უნივერსალური ტრეკერი / Disposable Universal Tracker. ერთჯერადი გამოყენების უნივერსალური ტრეკერი, რომელიც თავსებადია ბიოფსიის ნემსთან, CUSA-სთან, სტიმულაციის ზონდთან, ასპირატორთან და შუნტის ნემსთან.
2.1 | ჭკვიანი სათვალე / Smart Glasses. გაფართოებული რეალობის (AR) სათვალეები ქირურგისთვის რეალურ დროში ნავიგაციური ინფორმაციის ჩვენებისთვის ოპერაციის მიმდინარეობისას, უშუალო მონიტორზე ყურების საჭიროების გარეშე.
2.11 | სატრანსპორტო, შესანახი ჩანთა / Transport, Storage Hard Case. მყარი (hard case) სატრანსპორტო/შესანახი ჩანთა სისტემისა და აქსესუარების უსაფრთხო შენახვა-გადაზიდვისთვის.
2.12 | აქსესუარები: მიუთითეთ ჩამონათვალი
2.13 | კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM Import/Export, worklist licence.
2.14 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
2.15 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: IEC 60601-1
2.16 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: °C, %.
3 | მიწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი (არანაკლებ 5 სამუშაო დღე), სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | ექიმის ვიზიტი და ტრენინგი სხვა ჰოსპიტალში სადაც შეძლებს ნახოს სისტემის მუშაობა რეალურ ოპერაციებზე.
4.3 | კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან დახმარება ოპერაციების სწავლებაში, საჭიროებისამებრ, უსასყიდლოდ.
4.4 | მოწყობილობა უნდა იყოს თავსებადი 2D C-Arm სისტემასთან. მიუთითეთ ჩამონათვალი მწარმოებელი და მოდელი.
4.5 | პროგრამული უზრუნველყოფის ყოველწლიური განახლებები უნდა იყოს უფასო და არ უნდა ითვალისწინებდეს დამატებით გადასახადს.
4.6 | უფასო ტექნიკური მხარდაჭერა ონლაინ რეჟიმში (აპარატის მთელი ექსპლუატაციის მანძილზე).
4.7 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.8 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.9 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.1 | მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი.
5 | დამატებითი განფასება:
5.1 | სახარჯი პროდუქტები/მასალები (მაგ ინფრაწითელი სიგნალის მიმღები)უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენებისთვის.
5.2 | წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი (შეავსეთ PPM Schedule გვერდი)
5.3 | წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი (შეავსეთ PPM Schedule გვერდი)

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer