## MRI 1.5T
მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი: არანაკლებ 2018
მდგომარეობა: მეორადი
ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის
მაგნიტის სიმძლავრე: 1.5 T.
დამოუკიდებელი RF არხების რაოდენობა: არანაკლებ 24, თითოულზე გამტარობა არანაკლებ 1 MHz
ერთდროულად ქოილების შეერთების რაოდენობა: არანაკლებ 4
გრადიენტის სიმძლავრე mT/m (mili Tesla per meter)
გრადიენტის ზრდის მინიმალური სიჩქარე T/m/s (Tesla per meter per second)
მაგნიტური ველის ჰომოგენურობა PPM on DSV cm (Parts Per Milion on Diameter of Spherical Volume)
ავტო შიმინგი ველის ჰომოგენურობისთვის
გამოკვლევის არის ზომა (X, Y, Z) FOV cm
გამოკვლევის მატრიცის ზომა min/max
გამოკვლევის 2D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გამოკვლევის 3D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გენტრი:
გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 60 cm
გენტრის ტიპი
გენტრის გამოკვლევის სიღრმე: cm
გენტრში მართვადი ვენტილაცია და განათება
პაციენტის მაგიდა:
პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg
ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების სიჩქარე mm/sec
ქოილები: (მიუთიტეთ დეტალური ინფორმაცია, არხების რაოდენობა, ტექნოლოგია, პროგრამული მხარდაჭერა)
Body (Upper body, abdomen and pelvis) (მიუთითეთ ფასიც)
Head/Neck (Head and neck) (მიუთითეთ ფასიც)
Spine (Spine and combined measurements with other coils) (მიუთითეთ ფასიც)
Flex (Area of the body it covers) (მიუთითეთ ფასიც)
knee (მიუთითეთ ფასიც)
სამუშაო კონსოლი:
ოპერატორის სამუშაო მაგიდა
მართვის კონსოლი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
პაციენტების რეგისტრაცია მართვა და შენახვა, Worklis ის მხარდაჭერა
რეკონსტრუქციის სიჩქარე Img/sec
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
პროგრამების დეტალური ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით): Head, Brain, Perfusion, Vascular, Cardiac, Body, Abdomen, Urology, Musculoskiletal, Oncolgy, Neurology
ორმხრივი აუდიო კავშირი პაციენტთან
აქსესუარები:
პაციენტის მონიტორინგის და სასიგნალო საშუალებების ჩამონათვალი
პორტატული მეტალის დეტექტორი
კალიბრაციების და ხარისხის კონტროლის ფანტომები (შესაბამისი შესანახი თაროებით)
პაციენტის გადასაყვანი ანტიმაგნიტური სტრეჩერი
ვიბროაკუსტიკური ჩახშობის ნაკრები, პაციენტის ყურსასმენები აუდიო კავშირით
პაციენტის ვიდეო მონიტორინგი
ჰელიუმი:
ჰელიუმის დონე მიღება-ჩაბარების დროს არანაკლებ 70 %
ჰელიუმის აორთქლება: ნულოვანი
კავშირის მხარდაჭერა:
DICOM, PACS, CD/DVD/USB Writer, Remote Service, როგორც კონსოლზე ასევე სამუშაო სადგურზე
სამუშაო გარემო პირობები:
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა °C, ტენიანობა %.
მოწოდების პირობები, გარანტია და დამატებითი მოთხოვნები:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ. (დეტალურად მიუთითეთ ტრენინგის დროები)
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
უფასო წინასაინსტალაციო Site planing და არსებული Faraday Cage ის შეფასება
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
მაგნიტური ოთახის სრულად მოწყობა ინტერიერის ჩათვლით (მიუთითეთ ფასი)
დამატებითი სამუშაო სადგური (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახში სამედიცინო აირების DIN სტანდარტის პორტები (2- O2, 1-MA4, 1-Vacum, 1- AGSS. (მიუთითეთ ფასი)
5 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ჰელიუმი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. (მიუთითეთ ფასი)